1.采购清单
	序号
	项目名称
	特征描述
	单位
	数量
	推荐品牌

	1
	便携式水质采样器
	箱体
	套
	1
	哈希、E+H

	2
	
	采样瓶1L PE瓶
	瓶
	24
	

	3
	
	12V电池、充电器
	套
	1
	

	4
	
	聚乙烯吸入管
	英尺/米
	28 inch/8.5m
	


备注：*1.仪表如有质保期三年内必备的备品备件须纳入总报价中，并列出单价。
2.采购清单中所有带*条款均须完全响应
*2.性能要求
2.1采样器 

采样器外壳 采用耐冲击 ABS 塑料，三段式  结构，双壁底座，1 英寸（2.54 厘米）绝缘，与瓶直接接触 

温度 操作温度：0 - 49℃ 液晶显示器（LCD）：-10-70℃ 存储温度：-40- 60℃ 

电源要求 12 伏直流电，由可选的 AC/DC 电源转换器或电池提供。 泵运行时的平均电流： 2.25 安培直流电

样品容器：24 个1L的PE瓶
2.2控制器 

外壳 PC/ABS 混合物, NEMA 4X, 6, IP68, 耐腐蚀，抗冰冻 

图形显示 1/4 VGA, 彩屏 

用户界面 薄膜开关键盘，附带两个多功能软按键 

程序语言 汉语，英语，法语，德语， 意大利语，西班牙语，葡萄牙语 
程序锁 访问代码保护，可防止篡改内存
样品历史： 4000条；数据记录： 325000条；事件日志： 2000条 

通信 USB ，可选RS485 (Modbus) 

AUX端口输入 1个 0/4-20 mA 的电流输入

2.3采样泵和过滤器 

采样泵 高速蠕动泵，双辊，泵管为 0.95 厘米内径 x 0.16 厘米 外径（3/8 英寸内径 x 5/8 英寸外径） 

泵体 防护等级 IP37, 聚碳酸酯盖 

垂直提升 在海平面高度，温度为 20 ~ 25 °C 条件下：采用 3/8 英寸 乙烯吸入管为 8.5 米 (28 英尺)，最高 8.8 米(29 英尺) 

管道 泵管： 9.5 毫米内径 X 15.9 毫米外径（3 /8 英寸内径 ×5 /8 英寸外径），硅酮 

采样管： 最小长度为 1.0 至 4.75 米（3.0 至 15.5 英 尺），采用乙烯基材料时内径为¼英寸或 3 /8-英寸， 采用聚四氟乙烯衬里的聚乙烯材料时内径 3 /8-英寸， 管口有保护罩（黑色或透明） 

样品体积重复性（典型值） 200 毫升样品体积的± 5 ％。

采样条件：垂直上升 4.6 米（15 英尺），乙烯基吸入管长 4.9 米（16 英尺）， 3/ 8 英寸 ，单瓶，室温，海拔 1524 米（5000 英 尺），满瓶时关闭。

样品体积精确性（典型值） 200 毫升样品体积的± 5 ％。

采样条件：垂直上升 4.6 米（15 英尺），乙烯基吸入管长 4.9 米（16 英尺）， 3/ 8 英寸 ，单瓶，室温，海拔 1524 米（5000 英 尺），满瓶时关闭。

传输速度（典型值） 0.9 米/秒（2.9 英尺/秒）。其它条件为： 3/8 英寸的吸 入管，4.6 米（15 英尺）的垂直上升，乙烯进口管道长 4.9 米（16 英尺） 。温度为 21 ° C，海拔 1524 米 （5000 英尺）

泵流量 通常为 4.8 升/分钟（1.25 加仑/分钟），1 米（3 英尺） 的垂直提升，3/8 英寸的吸入管 

内部时钟 每天 ±1 秒，温度为 25 °C  

进口 过滤器：可选择特氟隆和 316 不锈钢结构，或在标准尺 寸、高速、低型面、深度较浅的应用中全采用 316 不锈钢 

净化：每个样品前后利用空气自动净化，工作期间根据不 同的进口线长度自动补偿排气时间。 

漂洗：在每次采样前吸入管道利用原液冲洗管道 1 到 3 次 重试或故障：如果初始尝试没有取得样品，会自动重复 1 至 3 次样品采集

2.4进口管道和过滤器：25 英尺乙烯进口管，内径 3/8 英寸；过滤器： 316 不锈钢

2.5温度：操作温度： 0 ~ 50 °C ; AC 备用电池: 0 ~40 °C 控制器舱加热器：–40~50 °C；控制器舱加热器和 AC 备用电池：-15~40 °C；液晶显示器 (LCD)：-10~70°C；存储温度： -40~ 60°C

2.6电源要求(包括压缩机)：230 VAC, 50 Hz, 2.7 A 或 4.1 A 包括控制器舱加热器。过载保护：230 VAC: 5.0 A 断路器

*3、采样特性

3.1双程序：最多可顺序、并行或根据每周的日工作表运行两个采样程序，使单个采样器具有多重采样的功能。
3.2采样模式 

采样方式： 时间加权，流量加权，时间表，流量表，事件触发 

分布： 单瓶混合样，多瓶混合样，多瓶离散样，单样多瓶，单瓶 多样或单样多瓶和单瓶多样组合

3.3运行模式：连续或间断
3.4状态屏幕：显示程序运行步骤、是否有遗漏的样品、下一样品何时采样、剩余样品数、已记录通道数、最后一次测量时间、可用内存、可用通道数，是否报警触发、报警触发时间间隔、有源传感器和柜内温度等等。
3.5报警 报警信息显示在状态屏幕上，并可同时记录在诊断报警日志中。报警可以设置系统诊断报警和记录报警，如程序完成，采样终止，采样遗漏和满瓶等。通道报警是针对所记 录测量值（信道）的报警 ，例如 pH值、液位和电源电压等。
3.6手动采样 启动独立于正在进行的采样程序的采样

3.7自动关机 

多瓶模式：分配臂完全回转后（选择连续模式除外） 

混合模式：预设样本数量已全部传送到混合容器后，样本 数为 1 到 999，或满瓶。
3.8样品体积 可按 10 毫升（0.34 盎司）的增量编程，范围从 10 至 10,000 毫升（3.38 盎司至 2.6 加仑）
3.9采样时间间隔：可选择从 1 〜9,999 流量脉冲单增量（瞬时触点闭合 25 毫秒或 5 〜12 伏直流脉冲; 可选 4-20 毫安接口），或 1 至 9999 分钟，增量为 1 分钟。
3.10设置点采样触发 如果安装了流量传感器或 pH /温度传感器或其它外部检测 设备，则会在超出设定的限值范围后触发采样。

3.11数据记录

样品历史:可存储多达 4000 条各种数据，包括样品时间戳、瓶号和样品状态（完成、瓶满、冲洗错误、用户中止、分配臂错误、泵故障、吹扫失败、采样超时、电源故障和主电池电量低）

测量:可存储多达 325,000 条所选定的测量通道数据，这些数据按照设定的记录间隔存储。

事件日志:最多可存储 2000 条记录。 可记录各种数据，包括开机、电源故障、固件更新、泵故障、分配臂错误、内存电池电量低、主电池电量低、用户打开、用户关闭、程序启动、程序恢复、程序暂停、程序已完成、抓取样品、管要求的变化、传感器通信错误，冷却失败，加热失败，热误差修正等等。
3.12诊断 可查看事件和报警日志，以及维护诊断。
