第五章  技术文本

一．货物需求一览表

	序号
	货物名称
	技术规格、型号
	单位
	数量（台）
	备注

	1
	电磁流量计
	
	台
	
12
	工艺要求详见参数表

	2
	金属管浮子流量计
	
	台
	1
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应对上述设备提供详细报价。数量和规格以货物需求一览表中内容为准。

                  二、供货范围（此处为采购设备所包含的各部件）

	序 号
	设备及部件名称
	   规格型号材质
	数  量
	备  注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


技术要求

（电磁流量计部分）

总则

1.1 本协议书适用于（冶炼分公司“提钕”）工程改造项目。
1.2 乙方提供满足本协议书和标准要求的高质量产品及其服务。同时还应满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求.
1.3 乙方将严格执行本协议书所列标准及相应的国家和行业相关技术要求和适用的标准。有矛盾时，按较高标准执行。合同签订后按本协议的要求，乙方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、试验、运行和维护等标准清单给甲方，由甲方签字确认。

1.4 本协议作为供货合同的附件，与供货合同具有同等的法律效力。

技术规范

1  应遵循的主要标准：

（1）产品的设计、制造、测试、验收、材料必须按中华人民共和国国家标准ISO6817 、ISO9104及机械行业标准JB/T9248-1999执行。

（2）该仪器符合下列EC指令法令要求或与之等效的国家标准：

压力设备指令  97/23/EC

低电压指令    73/23/EEC

EMC指令      89/336/EC

EN  61010

符合EN61326/A1的EMC规范

NAMUR推荐性规范NE 21和 NE 43

绝缘材料符合IEC60322-1,阻燃

信号电缆不含卤素或增塑剂，且低温时保持柔软

电气连接应符合VDE 0/OO 指令 “额定电压1000V及其一下的电力设备安装规定”或与之等效的国家标准。

 (3)其他标准认证

冲击和振动实验   IEC  68-2-3

2  环境条件

室内并含有腐蚀性气体盐酸、煤油、P507。
环境温度：           0℃—50℃
测量介质：           见附表
介质温度：           ≤75℃
介质压力：           1.0Mpa
介质酸碱度：         见附表

3  技术条件

(1)主要功能

电磁流量计采用AC 220V供电，全隔离输出4-20mA(带上、下限可调) 。要求具有功能如下：
显示瞬时流量、累计流量、故障信息。
带现场显示。
通过面板按钮，现场设置与操作。
4－20mADC输出瞬时流量。
具有电极损坏情况等自诊断功能。
具有小流量切除功能。
具有空管关闭/打开功能。
具有零点自动校准功能。
带RS485通讯接口
(2)主要技术参数：
精度：                   0.3%+1mm/s
重复性：                 ±0.1%
允许介质温度：           ≤80℃
电导率：                 除了水之外的所有介质（运行条件）；≥5μS/cm
连接法兰：               国标 GB9119-2000
防护等级：               IP65
防爆等级：               见附表

电极材料：               见附表

转换器壳体材料：         铝合金  聚氨酯防腐涂层

衬里材料：               PTFE/PFA

压力等级：               1.6MPa

管道口径：               见附表

密封塞：                 防水

二次表配备仪表箱。
（3） 仪表箱技术要求 

1、仪表箱要具有标准化程度高、造型美观、结构合理、结实耐用、安装操作方便等特点。 

2、箱体材质：厚度为1.5mm的冷轧钢板。 

3、箱体必须严格密封，密封橡胶垫应平整、光滑、均匀一致。防护等级：IP64

4、箱体喷塑防腐。 

5、箱门至少可开到110度。门全开或拆除时，应有足够的刚性而不会变形下垂。 

6、仪表托架应安装牢固，两条交叉轨道应前、后、左、右运动灵活，且有止动装置。 

7、仪表箱的孔带密封橡胶圈。  

8、仪表箱带永久性、钢制位号牌。

 4  技术资料

中标方应提供以下技术文件和图纸，包括但不限于：
产品合格证、第三资质方检定报告
防爆合格证
设备安装使用说明书
设备明细清单 

产品检验记录                         
5  包装、运输及保管

设备的包装，应保证产品及其组件、零件在整个运输和存储期间不致损坏及松动，并保证在整个运输和存储期间不致雨淋。
设备连接的接触面（包括接地处的金属平面）在运输和存储期间应有防蚀措施。
设备在运输过程中应无严重的振动、颠簸和冲击现象。

设备包装的标志必须标识明确，即品名、型号、生产厂家等；
随箱资料包括：装箱单，产品合格证，产品检验记录等；

(6)设备到货后必须运输到甲方指定的地点：（具体地点待甲方通知）
6  服务

   乙方派专业技术人员到施工现场，指导施工人员进行电磁流量计相关管道、电气的安装，满足电磁流量计正常运行所需的要求。

   乙方的专业技术人员在施工现场，指导施工人员进行电磁流量计法兰与料液管道法兰的连接及电磁流量计接地环的安装。

   乙方的专业技术人员负责指导电磁流量计传感器与变送器接地的连接。

   乙方的专业技术人员负责指导电磁流量计电源线与信号线的连接。

   乙方的专业技术人员负责电磁流量计的各项参数设置与调整，以适合生产工艺流程，并且其精度要在3‰以内，关闭电动阀后流量累计无飘移。

在设备调试完毕并投运后，甲方对流量计在日常运行过程中发生的任何问题如有疑问，可联系乙方要求技术指导解决。如确认是产品制造质量问题且在12个月的质保期内，乙方有义务免费修理甚至更换，更换的产品质保期顺延。
7  质量保证和试验

7.1 质量保证

乙方产品在化工行业内具有五年以上成功应用业绩，无不良使用和售后服务记录。
乙方保证，本协议设备及备品备件必须是崭新的、未经使用，且所采用的材料全新、优质，能够满足生产工艺的要求。
 如果发现乙方所提供设备因制造原因存在缺陷或与合同要求及本协议不符，乙方应负责免费予以更换或修复。如果由甲方完成此项工作更方便或更能节省时间，且乙方同意，则此项工作可由甲方完成，但所需费用由乙方承担。
 如果在设备质量保证期内设备运行出现问题或性能达不到合同规定的技术要求，甲乙双方协同用户共同研究，找出原因，区分责任。
 如为设备制造质量问题，乙方应免费予以修补或更换。
 如果为甲方责任，则乙方不承担任何责任和损失，但乙方应努力采取措施，积极配合，为甲方提供技术服务和指导，以使设备达到正常水平。
7.2 试验

产品按其技术条件规定的项目进行试验，并有合格的试验报告供需方查阅。产品应由具备流体检定资质的第三方进行检定，出厂时必须附带该台电磁流量计的第三资质方检定报告。

到货后甲方对乙方成套供货的电磁流量计进行20%比例随机抽检（送至第三方检定机构），如检定不合格（检定示值误差、重复性等超出该计量仪表精度等级），由乙方将该批次剩余流量计送至甲方指定第三方检定机构进行检定（检定费用由乙方承担），检定该批次剩余流量计中再次出现检定不合格，甲方有权终止合同，对该批次所有流量计进行退货，同时追究乙方给甲方造成的经济损失，（按该批次电磁流量计总价的两倍进行赔偿）。

电气安全 

符合EN60811或与之等效的国家标准。

绝缘电线的电容

绝缘电线/绝缘电线 <50pF/m

绝缘电线/屏蔽 < 150pF/m

绝缘电阻
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测试电压

绝缘电线/内屏蔽  500V

绝缘电线/绝缘电线 1000V

绝缘电线/外屏蔽  1000V

绝缘电线的扭绞

每米至少扭绞10转

8  培训事宜
供方应负责提供操作和维护人员的培训工作，具体事宜由供需双方在签署商业合同前协商。

	序号
	位号
	参数
	规格型号
	数量
	推荐厂家(要求)

	1
	FT_902_XTZ
	工况流量0.77m3/h，最大值0.93m3/h

被测介质: 氯化稀土溶液

介质酸碱度：PH≤1

比重:1.3

公称通径:DN20

连接方式：法兰连接

最大压力:1.6Mpa

工作压力：0.6Mpa

介质温度:  ≤80℃             

管道材质: PVC                 

电极材料:Ta 

电极数量：2

接地环材质：Ti                   

衬里材料:聚四氟乙烯/PFA

外壳材质：铝合金

外壳及壳盖涂层：防腐聚氨酯           

输出信号:4-20mA 

通讯接口：RS485

防护等级：IP65   

防爆等级：EXdIIBT4       

供电电源: AC220v 50HZ

精度等级：0.3

最低允许流速：0.2m/S

信号、励磁电缆长度：15m
	分体型电磁流量计
	1
	铭牌打印位号



	2
	FT_903_LY
	工况流量0.8m3/h，最大值1m3/h

被测介质: 氯化稀土溶液

介质酸碱度：PH≤1

比重:1.3

公称通径:DN20

连接方式：法兰连接

最大压力:1.6Mpa

工作压力：0.6Mpa

介质温度:  ≤80℃            

管道材质: PVC                 

电极材料:Ta 

电极数量：2

接地环材质：Ti                 

衬里材料:聚四氟乙烯/PFA

外壳材质：铝合金

外壳及壳盖涂层：防腐聚氨酯           

输出信号:4-20mA 

通讯接口：RS485

防护等级：IP65

防爆等级：EXdIIBT4         

供电电源: AC220v 50HZ

精度等级：0.3

最低允许流速：0.2m/S

信号、励磁电缆长度：15m
	分体型电磁流量计
	1
	铭牌打印位号



	3
	FT_904_YS1  FT_904_YS2
	工况流量0.42m3/h，最大值0.55m3/h

被测介质:盐酸

介质酸碱度：PH≤1

比重:1.1

公称通径:DN15

连接方式：法兰连接

最大压力:1.6Mpa

工作压力：0.6Mpa

介质温度:  ≤80℃            

管道材质: PVC                 

电极材料:Ta 

电极数量：2

接地环材质：Ti                 

衬里材料:聚四氟乙烯/PFA

外壳材质：铝合金

外壳及壳盖涂层：防腐聚氨酯           

输出信号:4-20mA 

通讯接口：RS485

防护等级：IP65

防爆等级：EXdIIBT4         

供电电源: AC220v 50HZ

精度等级：0.3

最低允许流速：0.2m/S

信号、励磁电缆长度：15m
	分体型电磁流量计
	2
	铭牌打印位号



	4
	FT_905_S1  FT_905_S2
	工况流量0.35-0.72m3/h，最大值1m3/h

被测介质:回用水

介质酸碱度：PH=7

比重:1.0

公称通径:DN20

连接方式：法兰连接

最大压力:1.6Mpa

工作压力：0.6Mpa

介质温度:  ≤80℃            

管道材质: PVC                 

电极材料:Ta 

电极数量：2

接地环材质：Ti                 

衬里材料:聚四氟乙烯/PFA

外壳材质：铝合金

外壳及壳盖涂层：防腐聚氨酯           

输出信号:4-20mA 

通讯接口：RS485

防护等级：IP65

防爆等级：EXdIIBT4         

供电电源: AC220v 50HZ

精度等级：0.3

最低允许流速：0.2m/S

信号、励磁电缆长度：15m
	分体型电磁流量计
	2
	铭牌打印位号



	5
	FT_906_YY
	工况流量0.75m3/h，最大值0.9m3/h

被测介质:氯化稀土溶液

介质酸碱度：PH≤1

比重:1.3

公称通径:DN32

连接方式：法兰连接

最大压力:1.6Mpa

工作压力：0.6Mpa

介质温度:  ≤80℃            

管道材质: PVC                 

电极材料:Ta 

电极数量：2

接地环材质：Ti                 

衬里材料:聚四氟乙烯/PFA

外壳材质：铝合金

外壳及壳盖涂层：防腐聚氨酯           

输出信号:4-20mA 

通讯接口：RS485

防护等级：IP65

防爆等级：EXdIIBT4         

供电电源: AC220v 50HZ

精度等级：0.3

最低允许流速：0.2m/S

信号、励磁电缆长度：15m
	分体型电磁流量计
	1
	铭牌打印位号



	6
	FT_907_CC
	工况流量0.15m3/h，最大值0.2m3/h

被测介质:氯化稀土溶液

介质酸碱度：PH≤1

比重:1.3

公称通径:DN15

连接方式：法兰连接

最大压力:1.6Mpa

工作压力：0.6Mpa

介质温度:  ≤80℃            

管道材质: PVC                 

电极材料:Ta 

电极数量：2

接地环材质：Ti                 

衬里材料:聚四氟乙烯/PFA

外壳材质：铝合金

外壳及壳盖涂层：防腐聚氨酯           

输出信号:4-20mA 

通讯接口：RS485

防护等级：IP65

防爆等级：EXdIIBT4         

供电电源: AC220v 50HZ

精度等级：0.3

最低允许流速：0.2m/S

信号、励磁电缆长度：15m
	分体型电磁流量计
	1
	铭牌打印位号



	7
	FT_908_FS
	工况流量1.2m3/h，最大值1.5m3/h

被测介质:废水

介质酸碱度：PH≤1

比重:1.0

公称通径:DN32

连接方式：法兰连接

最大压力:1.6Mpa

工作压力：0.6Mpa

介质温度:  ≤80℃            

管道材质: PVC                 

电极材料:Ta 

电极数量：2

接地环材质：Ti                 

衬里材料:聚四氟乙烯/PFA

外壳材质：铝合金

外壳及壳盖涂层：防腐聚氨酯           

输出信号:4-20mA 

通讯接口：RS485

防护等级：IP65

防爆等级：EXdIIBT4         

供电电源: AC220v 50HZ

精度等级：0.3

最低允许流速：0.2m/S

信号、励磁电缆长度：15m
	分体型电磁流量计
	1
	铭牌打印位号



	8
	FT_909_AS
	工况流量0.2-0.44m3/h，最大值0.55m3/h

被测介质:铵水

介质酸碱度：PH＞7

比重:1.0

公称通径:DN20

连接方式：法兰连接

最大压力:1.6Mpa

工作压力：0.6Mpa

介质温度:  ≤80℃            

管道材质: PVC                 

电极材料:Ti 

电极数量：2

接地环材质：Ti                 

衬里材料:聚四氟乙烯/PFA

外壳材质：铝合金

外壳及壳盖涂层：防腐聚氨酯           

输出信号:4-20mA 

通讯接口：RS485

防护等级：IP65

防爆等级：EXdIIBT4         

供电电源: AC220v 50HZ

精度等级：0.3

最低允许流速：0.2m/S

信号、励磁电缆长度：15m
	分体型电磁流量计
	1
	铭牌打印位号



	9
	FT_910_CN
	工况流量10m3/h，最大值12.5m3/h

被测介质:氯化稀土溶液

介质酸碱度：PH≤1

比重:1.3

公称通径:DN32

连接方式：法兰连接

最大压力:1.6Mpa

工作压力：0.6Mpa

介质温度:  ≤80℃            

管道材质: PVC                 

电极材料:Ta 

电极数量：2

接地环材质：Ti                 

衬里材料:聚四氟乙烯/PFA

外壳材质：铝合金

外壳及壳盖涂层：防腐聚氨酯           

输出信号:4-20mA 

通讯接口：RS485

防护等级：IP65

防爆等级：EXdIIBT4         

供电电源: AC220v 50HZ

精度等级：0.3

最低允许流速：0.2m/S

信号、励磁电缆长度：15m
	分体型电磁流量计
	1
	铭牌打印位号



	10
	FT_911_GFS
	工况流量1.14m3/h，最大值1.4m3/h

被测介质:盐酸

介质酸碱度：PH≤1

比重:1.1

公称通径:DN20

连接方式：法兰连接

最大压力:1.6Mpa

工作压力：0.6Mpa

介质温度:  ≤80℃            

管道材质: PVC                 

电极材料:Ta 

电极数量：2

接地环材质：Ti                 

衬里材料:聚四氟乙烯/PFA

外壳材质：铝合金

外壳及壳盖涂层：防腐聚氨酯           

输出信号:4-20mA 

通讯接口：RS485

防护等级：IP65

防爆等级：EXdIIBT4         

供电电源: AC220v 50HZ

精度等级：0.3

最低允许流速：0.2m/S

信号、励磁电缆长度：15m
	分体型电磁流量计
	1
	铭牌打印位号
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（金属管流量计部分）

总则

    经（                                                           ）与 (                                                           ）友好协商，现就乙方向甲方提供（  金属管浮子/转子流量计  ）事宜达成如下协议： 

1.1 本协议书适用于（北方稀土冶炼分公司提钕）工程改造项目。
1.2 乙方提供满足本协议书和标准要求的高质量产品及其服务。同时还应满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求.
1.3 乙方将严格执行本协议书所列标准及相应的国家和行业相关技术要求和适用的标准。有矛盾时，按较高标准执行。合同签订后按本协议的要求，乙方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、试验、运行和维护等标准清单给甲方，由甲方签字确认。

1.4 本协议作为供货合同的附件，与供货合同具有同等的法律效力。

技术规范

1  应遵循的主要标准：

（1）产品的设计、制造、测试、验收、材料必须按中华人民共和国国家标准ISO6817 、ISO9104及机械行业标准JB/T9248-1999执行。

（2）该仪器符合下列EC指令法令要求或与之等效的国家标准：

压力设备指令  97/23/EC

低电压指令    73/23/EEC

EMC指令      89/336/EC

EN  61010

符合EN61326/A1的EMC规范

NAMUR推荐性规范NE 21和 NE 43

绝缘材料符合IEC60322-1,阻燃

信号电缆不含卤素或增塑剂，且低温时保持柔软

电气连接应符合VDE 0/OO 指令 “额定电压1000V及其一下的电力设备安装规定”或与之等效的国家标准。

 (3)其他标准认证

冲击和振动实验   IEC  68-2-3

2  环境条件

室内并含有腐蚀性气体煤油、P507、盐酸。
环境温度：            0℃—50℃
3  技术条件

(1)主要功能
金属管浮子（转子）流量计应有通讯功能，全隔离输出4-20mA。要求具有功能如下：
现场瞬时流量指示。
采用24VDC供电。
有变送器，4－20mADC输出瞬时流量(两线制模拟输出）。
为防酸防有机腐蚀，接液部件应采用PTFE材质。

磁性材料在现场环境中，3年内不退磁。

(2)主要技术参数：
精度：                         ±1.5% F.S
允许介质温度：                  ≤80℃
连接法兰：                     国标 GB9119-2000
防护等级：                    IP65
防爆等级：                   ExdIIBT4 
衬里材料：                    PTFE

压力等级：                    1.6MPa

管道口径：                    见附表

流向                          从下到上

量程比：                      10：1

4  技术资料

中标方应提供以下技术文件和图纸：
产品合格证
设备安装使用说明书
设备明细清单 

产品检验记录 （检定报告）          
                        
5  包装、运输及保管

设备包装的标志必须标识明确，即品名、型号、生产厂家等；
随箱资料包括：装箱单，产品合格证，产品检验记录等；
设备到货后必须运输到甲方指定的地点：（具体地点待甲方通知）。
仪表应贮存在-20-60℃，相对湿度不大于85%，无日晒及腐蚀性气体侵蚀的 场所。

 服务和质量保证

6.1设备的开箱检验
设备到达甲方指定的目的地后，开箱检验由甲方负责组织，乙方
派人参加清点，如乙方未派人参加，应承认甲方自行开箱清点的结果。对开箱检验结果应出具体验证报告，并由甲乙双方共同签署，如发现三缺（缺件、缺损 、缺资料），乙方应负责尽快补齐，并且不影响安装工期。若由甲方保管不善等原因，造成货物的损坏或掉失，乙方应积极协助修复、补充，其费用由甲方承担。
6.2安装与调试

乙方负责金属管浮子（转子）流量计的安装与调试工作。

   乙方派专业技术人员到施工现场，指导施工人员进行金属管浮子（转子）流量计相关管道、电气的安装，满足金属管浮子（转子）流量计正常运行所需的要求。

   乙方的专业技术人员在施工现场，指导施工人员进行金属管浮子（转子）流量计法兰与料液管道法兰的连接及金属管浮子（转子）流量计接地的安装。

   乙方的专业技术人员负责金属管浮子（转子）流量计的设置与调整，以适合生产工艺流程，并且其精度要在1.5%以内。

6.3售后服务
    在设备调试完毕并投运后，甲方对流量计在日常运行过程中发生的任何问题如有疑问，可联系乙方要求技术指导解决。如确认是产品制造质量问题且在12个月的质保期内，乙方有义务免费修理甚至更换，更换的产品质保期顺延。
7  质量保证和试验

7.1 质量保证

乙方产品在化工行业内具有五年以上成功应用业绩，无不良使用和售后服务记录
乙方保证，本协议设备及备品备件必须是崭新的、未经使用，且所采用的材料全新、优质，能够满足生产工艺的要求。
 如果发现乙方所提供设备因制造原因存在缺陷或与合同要求及本协议不符，乙方应负责免费予以更换或修复。如果由甲方完成此项工作更方便或更能节省时间，且乙方同意，则此项工作可由甲方完成，但所需费用由乙方承担。
 如果在设备质量保证期内设备运行出现问题或性能达不到合同规定的技术要求，甲乙双方协同用户共同研究，找出原因，区分责任。
 如为设备制造质量问题，乙方应免费予以修补或更换。
 如果为甲方责任，则乙方不承担任何责任和损失，但乙方应努力采取措施，积极配合，为甲方提供技术服务和指导，以使设备达到正常水平。
7.2试验

7．2.1产品按其技术条件规定的项目进行试验，并有合格的试验报告供需方查阅。
7．2.2每台产品出厂前必须进行出厂检验，并具有出厂检验合格证书。

7．2.3 产品出厂前应附带具有流量检定资质的第三方出具的检定报告。

8  培训事宜
供方应负责提供操作和维护人员的培训工作，具体事宜由供需双方在签署商业合同前协商。
	
	设备名称

(位号)
	参数
	规格型号
	数量
	安装方式（要求）

	1
	FT_901_YJ
	工况流量：7.68m3/h

最大值：10m3/h

被测介质: P507和煤油

介质酸碱度：PH≤ 1

比重: 0.84  

公称通径:DN40 

介质温度: ≤ 80℃            

管道材质:PVC                

本体材料:316L衬PTFE

浮子材料： PTFE

输出信号:4-20mA（2线） 

供电电源: 24VDC

精度：1%
	金属管流量计
	1
	就地
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