第五章  技术文本
一．货物需求一览表
	序号
	货物名称
	技术规格、型号
	单位
	数量（台）
	备注

	1
	射频导纳液位开关
	
	套
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注：投标人应对上述设备提供详细报价。数量和规格以货物需求一览表中内容为准。
供货范围
所提供的射频导纳液位计应成套供货,充分保证系统的完整性。 
二．技术要求
总则
本技术协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求做出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。乙方应提供符合本技术协议书和相关的国际、国内工业标准的优质产品。
技术规范
1  遵循的主要标准：
1.1安全设计上符合 IEC61010-1：2001 标准。 

1.2电磁兼容设计上符合 IEC 61326：1998+Al 标准。 

1.3防爆设计上符合 IEC60079-0：2000 和 GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求 

1.4 EN 50020： 2002和 GB3836.4-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第4 部分： 本质安全型 “I”标准。  

1.5 EN 50281-1-1：1999 和 GB12476.1-2000  爆炸性粉尘环境用电气设备   第 1 部分：用外壳限制表面温度保护的电器设备第 1 节：电气设备的技术要求。 

1.6 IEC60529：2004外壳防护等级(IP代码)标准。 

以上为应遵循的主要现行标准，但不仅限于此标准的要求。
2  环境条件
2.1  概述
2.1.1  本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求，因为这会影响供方的设备的寿命、结构和运行可靠性。
2.1.2  下列环境条件适用按货物需求一览表提供的所有设备和结构。
2.1.3  供方保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件，并且没有损坏和失灵，应能长期稳定连续运行。
2.1.4  仪表工作环境内有较强的腐蚀性气体煤油、P507、盐酸、硝酸等，也有大量Cl- 存在的NH4Cl溶液。
2.2  适用环境条件：
1）安装场所：户内

2） 海拔高度：大于2324m

3）环境温度：-25℃～+55℃

4） 极端低温：-38℃

5) 最高日气温：+45℃(24小时平均值)

6) 耐受地震能力：8级

3  技术条件
3.1.设备性能参数：
主要技术要求：
1)精度：  ±0.5% 
2)温度影响：≤0.25% / 30℃

3)射频防护(内置滤波器)：整机需通过空间 10V/m电磁场和 3V/m电磁场注入电流实验。

4)电器接口：M20×1.5

5)过程连接：法兰安装

6)外壳防护：符合 IP65 防护标准，并且喷涂防腐聚氨脂。 

7)防爆标志区域等级：Ex dIICT4;

8)传感器的中心探杆和屏蔽层应符合绝缘要求。

10)射频导纳传感器的类型选择以用户提供的设备清单附表为准，无论缆式传感器或杆式传感器的所有可能接液部分必须采用PTFE防腐。

       11）分体连接所附带的电缆长度不小于5M.

       12) 供电：12～35VDC，通过标准±2kV快速脉冲群、±1kV浪涌冲击和电源跌落实验

       13) 输出信号：开关量（2NO、2NC，无源）触点容量：220V,2A

       14）响应时间：可调

       15）液位计具有现场显示功能

4  技术资料
中标方应提供以下技术文件和图纸：
1）产品合格证
2）设备安装使用说明书
3）设备明细清单 

4）产品检验记录                                

5  包装、运输及保管
1)设备包装的标志必须标识明确，即品名、型号、生产厂家等；
2)随箱资料包括：装箱单，产品合格证，产品检验记录等；
3)设备到货后必须运输到甲方指定的地点：（具体地点待甲方通知）。
6  服务和质量保证
1）乙方应保证射频导纳液位开关的所有接液部分所衬材料为PTFE且不会脱落。
2）乙方应派专业技术人员指导射频导纳液位开关的现场安装，并保证其安装符合安装标准并能正常使用。
4)在设备调试完毕并投运后，甲方对射频导纳液位开关在日常运行过程中发生的任何问题如有疑问，可联系乙方要求技术指导解决。如确认是产品制造质量问题且在12个月的质保期内，乙方有义务免费修理甚至更换,更换的产品质保期顺延。
5）中标方免费负责指导安装、调试，以及调试完毕后的操作培训。
7  质量保证

乙方产品在化工行业内具有五年以上成功应用业绩，无不良使用和售后服务记录
乙方保证，本协议设备及备品备件必须是崭新的、未经使用，且所采用的材料全新、优质，能够满足生产工艺的要求。
 如果发现乙方所提供设备因制造原因存在缺陷或与合同要求及本协议不符，乙方应负责免费予以更换或修复。如果在设备质量保证期内设备运行出现问题或性能达不到合同规定的技术要求，甲乙双方协同用户共同研究，找出原因，区分责任。
如果为甲方责任，则乙方不承担任何责任和损失，但乙方应努力采取措施，积极配合，为甲方提供技术服务和指导，以使设备达到正常水平。

射频导纳液位计的附表：
	
	设备名称

(位号)
	参数
	规格型号
	数量
	安装方式（要求）

	1
	LT_901——LT_940 
	被测介质:P507

介质酸碱度：PH≤1

介质比重: 0.8

插入深度：200mm
连接方式：法兰连接DN50

法兰材质：316L

介质温度: 10～70℃ 

供电电源: DC24v                        

输出信号:开关量（2NO、2NC，无源）

触点容量：220V,2A

接线盒防护等级：IP65

接线盒防爆等级：EXdIIBT4

接液材质：PTFE
	射频导纳液位开关 

                      
	40
	顶装铭牌打印位号



	
	小计
	
	
	40
	


