手持式超声波流量计技术协议
甲方：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司  

乙方：北京康纳森仪表技术有限公司

一 供货范围

	序号
	名称
	    描  述
	型号
	单位
	数量
	供货厂商
	备注

	1
	主机
	标配双通道，双模式，双核处理器
	F601/600007/2W2
	套
	1
	德国Flexim
	

	2
	流量计探头Ⅰ
	小管径探头
	FSS-NNNNL-111-FSS-DS-C010  （DN6－DN70）
	套
	1
	德国Flexim
	

	3
	流量计探头Ⅱ
	大管径探头
	FSM-NNNNL-111-FSM-DS-C055 （DN50－DN3400）
	套
	1
	德国Flexim
	

	4
	测厚探头
	主机内置测厚功能
	DWQ/600522-0
	套
	1
	德国Flexim
	

	5
	夹具
	便携小管径夹具
	FX-20
	套
	1
	德国Flexim
	

	
	
	链条，滑块，磁性夹具，定距棒
	N/A
	套
	1
	德国Flexim
	

	6
	其它
	软件，通讯数据线便携仪表箱、中英文操作手册，耦合剂，盒尺
	N/A
	套
	1
	德国Flexim
	


二 技术协议 

1.设备名称：手持式超声波流量计

2.设备数量：1套

3.交货期：合同生效后60天内

4.交货地点：用户指定地点

5.设备用途：用于液体的流量计量

6.总体要求

  6.1夹装式传感器，手持式超声波流量计，安装简便快速，能实现随意性,便携式测量；

  6.2双模式（时差法和多普勒法），可测量所有导声流体，其气泡或固体颗粒的体积含量小于10%；

  6.3仪表适合测量高腐蚀性、有毒有害、高粘度、不导电及高纯度的介质，适合现场的恶劣环境；
7.配置要求：

 7.1流量计主机     FLUXUS  F601-600007-2W2                                                            

 7.2传感器Ⅰ（含磁钢夹具）  DN50—DN3400（130℃）

 7.3传感器Ⅱ（含固定装置）  DN6—DN70（130℃）

 7.4测厚仪及探头    0～200℃；1～200mm。                         

 7.5便携仪表箱、耦合剂、中/英文操作手册、安装夹具。

8.性能技术指标：

 8.1测量范围: DN6－DN70（130℃），DN50－DN3400（130℃）

 8.2单位和显示分辨率:M3/h等可选，分辨率：0.00025 m/ s；

 8.3适用范围：双模式（时差法和多普勒法），可测量所有导声流体，其气泡或固体颗粒的体积含量小于10%；

 8.4示值误差：精度不低于±0.5%，重复性0.15 %；

 8.5专利数据分析软件及连接线

*8.5.1精度不低于±0.5%，重复性0.15 %；

*8.5.2流速范围：0.01-25m/s， 分辨率：0.00025 m/ s；

*8.5.3主机双通道，可选能量功能，具有温度修正、管壁测厚功能，主机可自动识别探头并优化工作，可选双路温度测量及能量计算功能；

*8.5.4传感器内置温度补偿，传感器连续工作温度-40℃～+130℃；

*8.5.5两套传感器固定装置可连续工作在130℃；

*8.5.6电池工作时间大于14小时；

8.5.7环境温度：-10℃～+60℃；

8.5.8其它功能要求：

8.5.8.1操作简便，界面友好，测量数据自动记录存贮；

8.5.8.2数字信号处理技术采用独特的双uP 技术-即双核微处理器并行工作；

8.5.8.3数据记录容量：＞100000 条测量量；

8.5.8.4全密封探头及一体式电缆确保长期可靠的工作；

8.5.8.5带RS232接口，2路4～20mA输出，数据处理软件，适合所有Windows操作系统；

8.5.8.6带仪表箱，可放置全部设备。

8.6供货的完整性

供货范围内的所有设备（含软件及仪表箱等）应统一供货，以保证整套系统的应用完整性，如有其它未列必需耗材乙方也应列入供货范围一并供货。
9.调试及技术培训

   设备到货后，卖方按买方通知时间派有经验的专家无偿到买方单位进行设备的调试，并负责对买方操作人员进行技术培训。

10.验收

1)设备到达后，由买方人员和卖方共同开箱按合同规定的配置进行设备数量验收；

2)提供供应商产品自身性能测试的报告、原产地证明、销售授权书，各项技术指标达到合同要求；

3)设备出厂时已通过出厂检定或测试，并提供相应技术报告，各项技术指标达到合同要求。

4)按上述验收结果经买方确认后，双方签署该设备的验收报告；

5)如调试、验收中发现设备不符合合同要求时，将被看作性能不合格，买方有权按合同规定拒收并要求赔偿。

11.技术资料

1)提供全套中文说明书及操作维护手册、数据采集与处理软件功能使用说明书；

2)提供原产地证明及有关认证证书，提供产品出厂测试报告，并提供国内第三资质方检定证书；

3)提供仪器设备的全部技术参数、规格、功能、配置清单,易损件及定期更换件清单。

12、质量保证

1)产品保修服务要求与货物生产制造厂家原厂标准保修服务相同；

2)免费质保期为验收合格后至少1年；

3)保修期后，售后服务迅速便捷，卖方在接到买方维修电话后的24小时内进行售后服务，负责终身优惠维修；

4)设备的配套软件终身免费升级。

本附件为合同               不可分割的一部分。一式两份，甲乙双方各一份。

甲方： 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司        

乙方： 北京康纳森仪表技术有限公司

