夏秋VOCs走航监测服务项目采购内容及要求
一、采购内容
（一）项目概况

近年来，随着常州市大力加强环境污染防控，PM2.5、SO2等污染物的水平已经逐年的降低，空气质量得到一定的改善。但是，与其余大气污染物不同的是，臭氧的浓度近些年来呈现增加的趋势，臭氧污染已经成为了制约常州市优良天数达标的重要因素。由于臭氧是光化学反应生成的二次污染物，所以对其前体物（VOCs和NOx）的监管是实施臭氧管控的有效方法。本项目计划建立常州市光化学污染精细化溯源及防控策略，通过预报系统预测未来几天国控站点的臭氧污染趋势，确定污染时间，在预测污染时刻前后通过走航设备对站点区域的VOCs，O3以及 NOx 进行走航监测，可以有效的进行污染物的溯源，排查高污染企业，并且可以分析O3、VOCs和NOx三者间关系，初步解析城市臭氧污染成因。
（二）项目需求

通过预警预报以及污染物走航溯源策略，提前发现常州市臭氧污染前体物，并且分析常州市臭氧污染成因，重点识别关注区域的重点污染时间段的污染因子，提交《常州市污染因子走航监测分析报告》。
二、技术及服务要求

（一）任务目标

1.依据常州市现有臭氧预报平台（3km×3km），提前发现国控站点未来几天内的臭氧污染状况；
2.当预报有臭氧轻度污染过程时，在第二天特定时间围绕国控点制定走航路线，结合LPDM 小尺度溯源模型，进行实时走航溯源，发现污染高值区，找出污染因子（VOCs和NOx）和O3污染来源，及时反馈走航结果；
3.围绕国控点周边，在臭氧生成前以及臭氧生成后的时段开展 VOCs，O3以及NOx的走航服务，探寻在城市臭氧生成过程中VOCs，O3以及NOx相应浓度变化，初步解析城市臭氧污染成因；
4.针对重点关注区域，比如工业园区，交通源重点路段等，进行特定时间段的VOCs，O3以及NOx高值溯源走航，评估污染分布，为环境监管提供相应数据支撑；
5.绘制常州市VOCs，O3以及NOx污染地图，识别重点排放区域及排放特征物种；
6.结合污染物溯源结果，对国控站点臭氧的高贡献区域以及企业提出管控对策；
7.完成常州市污染因子走航监测分析报告；
（二）项目配套要求
需同时提供在线挥发性有机物(VOCs)质谱仪，紫外多组分在线监测仪以及小尺度溯源模型（LPDM），可实现VOCs，O3以及 NOx监测设备的车载实时走航，确定污染物的种类和浓度，并通过LPDM模型进行污染物的实时溯源。
1.VOCs移动走航监测主要性能指标
（1）用途：测量环境空气中痕量挥发性有机物（VOCs）；
（2）监测原理：质子交换反应，可控温单气路进样系统，无需预处理，直接进样；
（3）反应试剂：纯水，水汽流量（0～10）SCCM程序可调；
（4）检测物种：烃类，醛酮类，酯类，羧酸类，醇类等；
（5）质量检测范围：（1.5～600）amu；
（6）检测限：ppt级；
（7）响应时间：<100ms；
（8）线性范围：100 pptv ～ 50ppmv；
（9）进样系统：标配1.0m 长带有保温加热系统的惰性化毛细管（可定制）；
（10）进样可调流速：（80～800）sccm ；
（11）进样系统加热范围：室温～150℃；
（12）反应室加热范围：（40～150）℃； 
（13）质量分析器采用高精度金属四极杆，具有全扫描、单离子检测采集功能；
（14）应用场景：可以长期外场观测；
（15）适用环境湿度：20% ～ 85%（RH）；
（16）电源电压：220±10%VAC/50Hz；
（17）启动功率：不超过1000W；
2.O3以及NOx移动走航监测主要性能指标
（1）用途：同时监测环境中的O3以及NOx；
（2）测量原理：紫外差分光谱法（抽取式直测）；
（3）基本配置：紫外差分光谱仪主机、大流量采样系统、紫外灯、电路等；
（4）污染物因子：包含二氧化硫、氮氧化物、臭氧、氨气等有毒有害气体；
（5）监测下限：1ppb；
（6）采样系统：可从环境空气中自动泵吸式直接采样，采样速率≥100 L/min。
（7）零点噪声：小于0.5ppb（RMS）；
（8）80%量程精密度（读数示值相对标准偏差）：小于1%；
（9）测量值输出：数字输出RS232双向通讯界面、以太口、蓝牙、GPS等；
（10）设备温度适应性：设备可适应不同温度范围内正常使用（-20℃～50℃）；
（11）设备湿度适应性：不超过85%（RH）；
（12）SO2，NO零点漂移±3%FS以内； 
（13）SO2，NO示值漂移±1FS以内；
（14）仪器测量具备良好的重复性，SO2，NO重复性不超过1%；
3.小尺度污染物溯源模型（LPDM）
（1）用途：对走航监测的污染因子进行溯源识别；
（2）原理：基于拉格朗日粒子释放模型构建的污染快速溯源平台，通过计算气团群的运动轨迹，进而实现对大气物质的输送和扩散过程的模拟；
（3）特点：能够实现选取任意时间、任意位置溯源该点位污染气团来源情况；
（4）空间分辨率：百米级别（100m×100m）；
（5）响应时间：分钟甚至秒级别；
（6）追溯时长：10min、20min、30min、60min等；
（三）项目时长

项目时长为10天，以国控站周边为主（8天），同时利用2天左右时间开展有关园区、交通源特定时段的走航监测，具体分配可后期调整。每次服务后，提供走航监测的原始数据和溯源报告。

（四）其他服务要求
本项目走航服务由成交供应商负责，成交供应商须按照工作计划在规定的时间进行相关走航监测实验以及相关数据分析服务。成交供应商需根据实际情况配备走航所需的设备、耗材、人工等相关工具，并承担一切与走航服务与运维期间有关的风险、责任和义务，采购人不再负责任何其他与服务期间有关的相关费用。

每次走航任务至少配备2名有丰富经验的走航工程师，确保走航方案的科学性以及走航数据的准确性。

提供监测报告和数据分析报告，为制定针对性的管控方案提供数据支撑，为管控成效评估提供有力依据。

三、成果交付
1.监测日报：走航路径，区域污染情况，高值溯源及污染来源分析，VOCs和NOx污染地图，重点污染因子，浓度异常点位特征因子分析等；
2.在走航任务结束后7日内，提交走航数据分析综合报告，《常州市污染因子走航监测分析报告》。
四、保密要求

未经采购方同意，所得原始数据和报告不得用于任何其他用途。
五、付款方式

1.项目实施完成经采购方确认合格后支付至合同总金额的100%。

2.成交供应商须按照采购方要求开具发票。
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