气相色谱仪技术参数
1、工作条件
电源：220V，50Hz
温度：操作环境15˚C-35˚C
湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95%
2 、设备总体性能指标要求：
2.1 处理器：双核不小于2GHz。
2.2 显示：7 英寸电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置流路信息。
2.3 可同时装四个检测器。（提供仪器实体安装图）
2.4具备自动监测系统,不少于200个数据检测点及故障提醒、耗材损耗等功能，并及时提醒更换等功能。
2.5 气相色谱可用平板电脑远程控制，从网络通过浏览器进行仪器访问；远程控制无需色谱工作站即可编辑GC方法和序列。（提供控制界面截图）
2.6保留时间重现性：<0.0008min，峰面积的重现性：<0.5%RSD
2.2柱箱
2.2.1温度范围：室温以上4℃～450℃。
2.2.2温度设定精度： 1℃。
2.2.3升温速度：0.1～120℃/分钟。
2.2.4温度稳定性；当环境温度变化1℃时，优于0.01℃。
2.2.5程序升温：19阶20平台最大运行时间：999.99分钟。
2.2.6降温速率：从450℃降至50℃<240秒(22℃室温下)。
2.2.7具有六个气相色谱柱智能钥匙和三个 USB 端口。
2.3分流/不分流毛细管柱进样口
2.2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比、控制精度0.001psi 
2.2.2最高使用温度400˚C
2.2.3压力设定范围：0～100psi
2.2.4流量设定范围： 0～1250ml/min（以H2，He为载气时）
2.2.5扳转式设计，可以几秒内完成进样口维护
2.2.6惰性化处理
2.4电子气路控制
2.4.1自动海拔高度压力及室温补偿;
2.4.2控制精度0.001psi;
2.4.3压力/流量程序:3级
2.4.4具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制。
2.4.5最多可安装 8 个 EPC 模块，可控制多达 19 个 EPC 通道。
2.4.6 自动（无人工）泄漏检测。
2.5氮磷检测器 (NPD，具有电子流量控制功能）
2.5.1最高使用温度：400℃。
2.5.2最低检测限：<0.08 pg N/s， < 0.01 pg P/s采用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物。
2.5.3线性动态范围：> 105 N， > 105 P 采用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物。
2.5.4 5000–1 g N/g C，200000–1 g P/g C 采用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物。
2.5.5数据采样速率: 1000Hz。（提供软件设置参数界面截图）
2.6双波长火焰光度检测器 (FPD )
2.6.1最高使用温度：400˚C
2.6.2最低检测限：MDL： < 45 fg P/s， < 2.5 pg S/s，采用甲基对硫磷
2.6.3动态范围：> 103 S，采用甲基对硫磷时 104 P
[bookmark: _Hlk18616544]3、自动进样器
3.1自动进样器：样品容量≥166位，数量1个
3.1进样量范围：0.1-50ul
3.2进样量线性：≥99%
3.3自动进样针可以自行调节进样深度
3.4可实行快速进样，进样速度0.1sec
4、色谱工作站软件
4.1在最新Windows10操作系统下编写和测试，支持多窗口、多任务的操作模式；完全用户图形界面，直观、快捷、方便。
4.2工作站系统通过LAN接口控制检测器及柱温箱等所有参数，并可进行500HZ快速采集数据，进行色谱定性、定量分析。
4.3原厂源代码级32位全中文版操作控制软件
4.4远程诊断。
4.5性能验证服务。
4.6具有保留时间锁定功能，不同实验人员可依照此功能快速移植检测方法，可以实现不同实验室的多台仪器间，针对同一检测项目的保留时间完全一致。
5、技术服务
5.1供应商须到采购人提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训，并提供1人异地4天技术培训（免培训费，交通和食宿自理）。
5.2质量及验收标准：技术指标符合采购人要求和厂家规定的出厂要求。按厂家标准验程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
5.3及时免费提供技术咨询。
5.4提供不定期的仪器应用技术培训服务。
5.5定期现场回访：免费现场回访。
5.6质量保证：保修期自测试验收合格起1年。
6、配置要求
[bookmark: _GoBack]气相色谱仪主机含柱箱，分流不分流进样口2个，双波长FPD检测器1个，NPD检测器1个，166位自动进样器一台，安装工具及管线包1套，中文色谱工作站1套，脱氧脱水阱1支，氢气发生器1台，空气发生器1台，电脑打印机一套。
