采购粮油检测仪器设备项目清单
	类别
	序号
	拟配仪器设备
	数量
	单价 

（万元）
	总价 

（万元）
	用途
	技术参数

	实验室通用设备
	1
	万分之一天平
	1
	0.78
	0.78
	称量
	技术参数

最大称量：200g

实际分度值:0.1mg
重复性(≤mg):±0.1mg
最大允许误差(≤mg):±0.2mg

	
	2
	百分之一天平
	1
	0.2
	0.2
	称量
	技术参数

最大称量：500g

实际分度值:0.01g
重复性(≤g):±0.01g
最大允许误差(≤g):±0.02g

	
	3
	恒温烘箱
	1
	0.4
	0.4
	国标测水分，烘玻璃器皿
	技术参数

电压：220V  

功率：1.8KW
温度波动度℃：±2  
控温范围℃：+10-250℃

	
	4
	数控可调电炉
	1
	0.05
	0.05
	小麦灰分实验和油脂实验
	技术参数

规格：四联

电压：220V 

功率：4KW  

	
	5
	振荡器(脂肪酸值专用)
	1
	0.2
	0.2
	做脂肪酸值等实验前处理用
	技术参数

1．电源：AC220V,80W

2．振荡方式：往返式

3．振荡频率：100±1次/min（脂肪酸值专用振荡器）

可调速振荡频率：0-160次/min（粮食专用振荡器）

4．振荡幅度：32mm±4mm

5．定时范围：0.01s—99h99m，精度±0.05s

6．负荷：5kg

	
	6
	蒸馏水器
	1
	0.1
	0.1
	制备实验用水
	技术参数

蒸馏水产量（L/H）：5L

功率：4.5KW
电源电压：交流220V

	
	7
	冰箱
	1
	0.4
	0.4
	保存样品和试剂
	技术参数

制冷方式：风冷

压缩机：变频
控温方式：电脑控温

	
	8
	电动分样器
	1
	0.68
	0.68
	原粮分样用
	技术参数

1．分样量：200-1500g

2．电机功率：25W

3．电机转速：0-1440r/min连续可调

4．分样误差：每千克小于±0.5%

5．外形尺寸：300×300×550mm

6．电压：220V 50Hz

	
	9
	格槽式分样器
	1
	0.13
	0.13
	原粮分样用
	技术参数

1.最大分量:300-2000g

2.整机高度:42cmX24cmX28cm

3.分样格数:12格

4.分样误差:小颗粒<0.6%; 大颗粒<2%

5.适用范围:玉米、大豆等大颗粒

	
	10
	电动筛选器
	1
	0.288
	0.288
	原粮筛选除做杂质用
	技术参数

1．最大筛理量：500g

2．筛框层数：3层

3．筛动幅度：100mm

4．回转速度：0-120r/min（可调）

5．顺逆转时间：各为60s（可调）

6．配套筛格外径：220mm

7．电机功率：60W

8．工作电源：AC220±10V，50Hz

	前处理通用仪器
	11
	谷物选筛
	1
	0.05
	0.05
	原粮筛选除做杂质用
	技术参数：

1.层数：14层 

2.外径：Φ220mm

3.高度：50mm

4.孔径( mm )：Φ 1.0 、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0、12.0、 1.5 × 20、底和盖

	
	12
	水分粉碎磨（盘式）
	1
	0.88
	0.88
	国标法测水分，粉碎用
	技术参数

1．磨盘直径：Φ80㎜

2．研磨能力：300g/min

3．工作噪音：＜68dB

4．调节档位：20档

5．磨碎样品水分范围：≤18%

6．收集容器的容积：100g

7．工作电源：AC220V,50HZ

8．研磨细雨度：粉碎样品98％通过ф1.0mm筛

            粉碎样品90％以上通过ф0.5mm筛

            粉碎样品80％以上通过40目筛



	
	13
	除杂机
	1
	0.38
	0.38
	快速除杂
	技术参数：

1.机壳外形尺寸：270x180x335mm

2.电机电压：220V/50Hz  

3.功率130W

4.转速度1000-15000转（可调）

5.除杂量 小麦：720g/min 稻谷400g/min 

6.利用小型风扇,依靠电机高速驱动风机叶轮产生负压差,吸入杂质

7.220V电压下，一次性除杂达到95%以上

8.自动进料，进料速度快，可调节进料口大小，自行调节

	
	14
	锤式旋风磨
	1
	1.18
	1.18
	粉碎，做其它实验，制备粉末状样品,
	技术参数

1.电源电压：AC220±10V

2.工作频率：50Hz

3.电机功率：750W

4.工作室进径：110mm

5.磨锤转速：16800r/min

6.筛板孔径：0.5mm、0.8mm、1.5mm

7.自动落料器与主机一体化

8.加工室为不锈钢内胆，并且可以拆卸清洗

	
	15
	实验碾米机
	1
	0.38
	0.38
	实验室糙米碾白，做整精米率实验
	技术参数

1.试样质量：

            粳糙米：约20g/60s

            籼糙米：约20g/40s   

2.除糠孔径：1.5mm  

3.整精密率重复极差：≤1.5%   

4.工作电源：AC220V，50Hz 

5.工作时间：约30S

6. 电机功率：60W

	
	16
	实验砻谷机
	1
	0.32
	0.32
	实验室稻谷脱壳成糙米，做整精米率或其它实验用
	技术参数

1.自动进料

2.可视化调节间距，仪器胶辊之间的间隙可调，根据稻谷样品颗粒大小进行胶辊间隙调节，便于有效的对样品脱壳

3.220V电压下，一次性脱壳达到99%以上

4.电机电压：220V/50Hz

5.功率：150W

6.转速度：2800r/min

7.胶辊规格：￠52×40mm

8.一次砻谷出糙米：20-200g

	
	17
	碎米分离器
	1
	0.2
	0.2
	测碎米率
	技术参数

1.分离筒（直径*长度）：130×200mm

2.分离转速：28 r/min

3.配用电机：40w （单项电机）

4.分离时间：自控2分钟±5秒；手控任意

5.分离数量：50g 

6.外形尺寸（长*宽*高）：340*240*245毫

	合计
	
	
	
	6.618
	6.618
	
	


