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	水质监测管理系统
	 
	监测内容：温度、PH、浊度、电导率、溶解氧 、盐度、总溶解固体
组成部分：生态监测管理系统平台和数据采集监测站点
一、生态监测管理系统平台功能
（1） 平台特点
1、 将负氧离子、空气温度湿度、大气压、雨量、风速风向及水质温度、PH、电导、溶解氧、浊度、盐度和总溶解固体等监测因子集中展现到一个平台 ，同时预留接口，方便以后扩展其他要素。
2、 基于地理系统平台的终端设备管理,监测站点分布一目了然,能快速定位数据源位置信息；
3、 实时回传、存储、统计和分析各监测站点监测到的各要素数据，实现在线实时监测；
4、 精细化、多维度的数据分析，直观反应不同要素数据关系，便于进行更深次研究；
5、 支持无限扩展各要素和各种传输协议终端监测设备接入，自由配置要监测内容；
6、 可根据需求自定义要素数据警戒线，并设置报警邮箱，实现数据异常自动报警；
7、 可灵活配置数据统计和分析的展示形式：表格、曲线、柱图、饼图和图表大小等；
8、 可在背景底图上选择或上传不同类型监测站点图标，实现站点图标自定义；
9、 可灵活设置各层级组织成员账户的登陆权限，按需设置不同的数据浏览、系统设置和管理权限
（二）平台要求
1、预留接口，以便日后接入其他环境监测设备 共享监测管理平台。
（三）数据库二次开发
1、SQL 2012 软件二次开发应用，历史数据存储、调用、分类
（四）物联网数据采集软件
1、现场监测站监测指标等各种信息数据通过智能网关发送的数据接收、过滤，连接上位机监测软件与现场设备
二、数据采集监测站点
（一） 数据采集处理及传输单元技术参数
技术规格：
工作温度范围  (℃ )：-40℃ ~70℃（标准）
最大扫描速率：10 Hz
模拟输入：6  个单端或 3 对差分
脉冲通道数：8个（P_SW,P_LL,C1,C2和SE1-SE4）
开关激发通道：2 个（VX1、VX2）
通讯 / 数据存储端口：1  个 RS-232,1 个  USB
12V控制端口：1个
数字端口I/O：7 个（C1，C2，P_SW和SE1至SE4）可配置为数字输入和输出
输入电压量程（Vdc）：-100~ +2500 mV
模拟电压精度：±（0.1%测量值+偏移量）@ -40～70℃，±（0.04%读数+偏移量）@ 0～40℃
模拟数字转换位数（A/D）: 24位
采集器供电范围：16-32V
实时时钟精度：±1min/月
内    存：30MB（数据存储）；80MB(CPU驱动/程序存储)
尺寸：13.97 x 7.62 x 4.56 cm
重量：242g～249.5g(取决于所选择的通讯方式)
组网配置：可选配GPRS组网，支持局域网组网传输等多种数据回传解决方案
（二）水质监测单元主机技术指标
尺寸：直径10.6cm（包含POM外壁），长度37.6cm
最深置放：10m，IP68防护等级
材质：POM和316不锈钢
工作温度：0~45℃，无冻结
接口：支持RS-485通讯，Modbus RTU协议
电源： 12~24V DC  
功耗区间： 20~120mA@12V<3mA@12V
传感器预警：支持
清洁刷：可自行设置清洁间隔，减速电机及尼龙刷
校准：搭配通用平台，接全数字传感器，传感器具有独立校准功能，维护校准方便
（三）水环境因子技术指标
1、温度技术指标
范围：-5到50 ℃；精度：± 0.30℃；分辨率：0.01℃；方法：热敏电阻法；
2、PH	技术指标
范围：0~14个单位；精度：± 0.2个单位；分辨率：0.01个单位；
方法：离子电极法；
3、浊度技术指标
范围：0.3-1000 NTU；精度：3%FS ；分辨率：0.01NTU；方法：90°散射；
4、电导率技术指标
范围：1uS/cm-100mS/cm；精度：±1%FS ；分辨率：0.0001mS/cm
方法：4镍电极电导池
5、溶解氧技术指标
范围：0-20mg/L；精度：±3%mg/L；分辨率：0.01mg/L；方法：荧光寿命法；
6、盐度技术指标
范围：0~70ppt；精度：±0.2ppt；分辨率：0.01ppt；方法：电导率换算；
7、总溶解固体技术指标
范围：0~64000mg/L；精度：1%FS；分辨率：0.01mg/L；方法：电导率换算
（四）防雷单元
1、避雷器：长度>20cm
2、电源防雷器：3KA，IP20，导轨安
3、 充放电控制器、电源开关
4、长排线、电源线、穿线管、接头等若干
（五）防护机箱及安装附件
1、 材质：双开门钢材框架
2、 防护等级：IP65防尘、防水、防虫
3、 防护性能：具有结露保护功能，可防止结露、静电、雷电感应、极板短路等导致的不良影响 或损坏；具备防雷措施，保证设备在野外环境下能可靠稳定运行。
4、安装附件：电缆接头、防护罩等若干
（六）太阳能供电系统
太阳能支架，光伏板，蓄电池；内置电路线缆及附件
（七）通讯单元
1、 采用32位高性能处理器，内置硬件看门狗电路，保证模块运行稳定
2、 所有通讯接口均进行防雷击、浪涌处理
3、 使用工业级4G模块，内嵌全功能TCP协议栈
4、 数据全透明传输，用户无需了解复杂的 TCP/IP、PPP 等协议
5、 支持数据中心动态域名或IP 地址访问
（八）系统集成服务/线缆辅材
1、通讯线缆：国标
2、总线及接线盒：国标
3、调试线：国标
4、系统集成：定制
（九）安装调试
需要进行现场环境勘测；现浇混凝土，小型构件 ；电缆，光纤，安装用电源线，控制线及塑料管材；人工平整场地 ；基础垫层，沙石，灰土
要求：▲为保证供应商实质性响应竞价公告，成交供应商需在成交公告发布后3日内提供“水质监测管理系统”核心组件及软件平台演示，如演示结果与公告不符，采购方有权拒绝与该成交供应商签订合同，并取消其成交资格，按照网上竞价（一次报价）的报价原则顺延报价排名第二名的供应商提供核心组件及进行演示，演示结果满足竞价公告要求并通过采购方确认后，确定为成交供应商。
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	 三脚架
	捷信GT2545T  
	捷信（GITZO） 捷信GK2545T-82QD旅行者碳纤维三脚架云台套装
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	 解说器
	KML-980 
	开米乐（KAIMILE） 开米乐无线讲解器一对多导博物馆景区团队讲解导览解说系统设备KML-980T 1发射+50接收+64位充电箱 
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