| 序号 | 名称 | 型号 | 技术 | 单位 | 数量 | 单价限价 （元） | 单价报价（元） | 总价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质监测管理系统 |  | 监测内容：温度、PH、浊度、电导率、溶解氧 、盐度、总溶解固体 组成部分：生态监测管理系统平台和数据采集监测站点 一、生态监测管理系统平台功能 - 平台特点 - 将负氧离子、空气温度湿度、大气压、雨量、风速风向及水质温度、PH、电导、溶解氧、浊度、盐度和总溶解固体等监测因子集中展现到一个平台 ，同时预留接口，方便以后扩展其他要素。 - 基于地理系统平台的终端设备管理,监测站点分布一目了然,能快速定位数据源位置信息； - 实时回传、存储、统计和分析各监测站点监测到的各要素数据，实现在线实时监测； - 精细化、多维度的数据分析，直观反应不同要素数据关系，便于进行更深次研究； - 支持无限扩展各要素和各种传输协议终端监测设备接入，自由配置要监测内容； - 可根据需求自定义要素数据警戒线，并设置报警邮箱，实现数据异常自动报警； - 可灵活配置数据统计和分析的展示形式：表格、曲线、柱图、饼图和图表大小等； - 可在背景底图上选择或上传不同类型监测站点图标，实现站点图标自定义； - 可灵活设置各层级组织成员账户的登陆权限，按需设置不同的数据浏览、系统设置和管理权限 （二）平台要求 1、预留接口，以便日后接入其他环境监测设备 共享监测管理平台。 （三）数据库二次开发 1、SQL 2012 软件二次开发应用，历史数据存储、调用、分类 （四）物联网数据采集软件 1、现场监测站监测指标等各种信息数据通过智能网关发送的数据接收、过滤，连接上位机监测软件与现场设备 二、数据采集监测站点 （一） 数据采集处理及传输单元技术参数 技术规格： 工作温度范围 (℃ )：-40℃ ~70℃（标准） 最大扫描速率：10 Hz 模拟输入：6 个单端或 3 对差分 脉冲通道数：8个（P_SW,P_LL,C1,C2和SE1-SE4） 开关激发通道：2 个（VX1、VX2） 通讯 / 数据存储端口：1 个 RS-232,1 个 USB 12V控制端口：1个 数字端口I/O：7 个（C1，C2，P_SW和SE1至SE4）可配置为数字输入和输出 输入电压量程（Vdc）：-100~ +2500 mV 模拟电压精度：±（0.1%测量值+偏移量）@ -40～70℃，±（0.04%读数+偏移量）@ 0～40℃ 模拟数字转换位数（A/D）: 24位 采集器供电范围：16-32V 实时时钟精度：±1min/月 内 存：30MB（数据存储）；80MB(CPU驱动/程序存储) 尺寸：13.97 x 7.62 x 4.56 cm 重量：242g～249.5g(取决于所选择的通讯方式) 组网配置：可选配GPRS组网，支持局域网组网传输等多种数据回传解决方案 （二）水质监测单元主机技术指标 尺寸：直径10.6cm（包含POM外壁），长度37.6cm 最深置放：10m，IP68防护等级 材质：POM和316不锈钢 工作温度：0~45℃，无冻结 接口：支持RS-485通讯，Modbus RTU协议 电源： 12~24V DC 功耗区间： 20~120mA@12V<3mA@12V 传感器预警：支持 清洁刷：可自行设置清洁间隔，减速电机及尼龙刷 校准：搭配通用平台，接全数字传感器，传感器具有独立校准功能，维护校准方便 （三）水环境因子技术指标 1、温度技术指标 范围：-5到50 ℃；精度：± 0.30℃；分辨率：0.01℃；方法：热敏电阻法； 2、PH 技术指标 范围：0~14个单位；精度：± 0.2个单位；分辨率：0.01个单位； 方法：离子电极法； 3、浊度技术指标 范围：0.3-1000 NTU；精度：3%FS ；分辨率：0.01NTU；方法：90°散射； 4、电导率技术指标 范围：1uS/cm-100mS/cm；精度：±1%FS ；分辨率：0.0001mS/cm 方法：4镍电极电导池 5、溶解氧技术指标 范围：0-20mg/L；精度：±3%mg/L；分辨率：0.01mg/L；方法：荧光寿命法； 6、盐度技术指标 范围：0~70ppt；精度：±0.2ppt；分辨率：0.01ppt；方法：电导率换算； 7、总溶解固体技术指标 范围：0~64000mg/L；精度：1%FS；分辨率：0.01mg/L；方法：电导率换算 （四）防雷单元 1、避雷器：长度>20cm 2、电源防雷器：3KA，IP20，导轨安 - 充放电控制器、电源开关 4、长排线、电源线、穿线管、接头等若干 （五）防护机箱及安装附件 1、 材质：双开门钢材框架 2、 防护等级：IP65防尘、防水、防虫 3、 防护性能：具有结露保护功能，可防止结露、静电、雷电感应、极板短路等导致的不良影响 或损坏；具备防雷措施，保证设备在野外环境下能可靠稳定运行。 4、安装附件：电缆接头、防护罩等若干 （六）太阳能供电系统 太阳能支架，光伏板，蓄电池；内置电路线缆及附件 （七）通讯单元 - 采用32位高性能处理器，内置硬件看门狗电路，保证模块运行稳定 - 所有通讯接口均进行防雷击、浪涌处理 - 使用工业级4G模块，内嵌全功能TCP协议栈 - 数据全透明传输，用户无需了解复杂的 TCP/IP、PPP 等协议 - 支持数据中心动态域名或IP 地址访问 （八）系统集成服务/线缆辅材 1、通讯线缆：国标 2、总线及接线盒：国标 3、调试线：国标 4、系统集成：定制 （九）安装调试 需要进行现场环境勘测；现浇混凝土，小型构件 ；电缆，光纤，安装用电源线，控制线及塑料管材；人工平整场地 ；基础垫层，沙石，灰土 要求：▲为保证供应商实质性响应竞价公告，成交供应商需在成交公告发布后3日内提供“水质监测管理系统”核心组件及软件平台演示，如演示结果与公告不符，采购方有权拒绝与该成交供应商签订合同，并取消其成交资格，按照网上竞价（一次报价）的报价原则顺延报价排名第二名的供应商提供核心组件及进行演示，演示结果满足竞价公告要求并通过采购方确认后，确定为成交供应商。 | 套 | 1 | 320000 |  |  |
| 2 | 三脚架 | 捷信GT2545T | 捷信（GITZO） 捷信GK2545T-82QD旅行者碳纤维三脚架云台套装 | 副 | 1 | 10000 |  |  |
| 3 | 解说器 | KML-980 | 开米乐（KAIMILE） 开米乐无线讲解器一对多导博物馆景区团队讲解导览解说系统设备KML-980T 1发射+50接收+64位充电箱 | 台 | 2 | 20000 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                       （加盖公章）

日期：