供应商资格审查资料提交格式
一、在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或非法人组织（提供中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等））；
	插入扫描件


二、企业信誉：未被人民法院列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，提供信用中国（www.creditchina.gov.cn）截图，以网站查询结果为准；
	插入扫描件（以下为查询步骤示例）
[image: ]
[image: ]

	[image: ]


3、 厂家授权代理商或经销商均可（如为代理商或经销商，须提供全部产品的厂家授权函）；
	插入扫描件


四、其他
	插入扫描件


五、《竞价授权报名表》按要求填写完整。
竞价授权报名表
本人       （身份证号：     ）系                的法定代表人，现委托     （身份证号：      ）为我公司代理人。代理人根据授权，以我公司名义参加         项目一切采购活动中的资格审查资料的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改和处理有关事宜，其法律后果由我公司承担。我公司针对本项目，做出如下承诺：
1、 我公司提供工程、货物或服务质量标准符合公告要求，完全能满足采购人要求，如若无法满足要求，我公司将对此负全部责任。
2、 若我公司成交，将按要求在成交通知书发出后5个工作日内向中心交纳服务费，否则中心有权从我公司报价保证金中扣除。
3、 我公司与采购人不存在可能影响采购公正性的利害关系。
 
供应商全称（加盖公章）：

法定代表人签字：  

代理人签字：
	项目编号
	

	项目名称
	

	供应商名称
	

	供应商详细通讯地址（服务费发票/成交通知书按此地址邮寄）
	

	联 系 人
	身份证号：

	手    机
	

	E-mail （电子邮箱）
	

	服务费发票类型
	增值税专用发票      增值税普通发票

	供应商开票信息（成交后以此为准开票）
	1、公司名称： 2、税号：3、地址：4、电话：
5、开户行： 6、帐号：


	

法定代表人身份证正面


	

法定代表人身份证反面



	

被授权人身份证正面


	

被授权人身份证反面






3
六、《分项报价表》按要求填写完整。
	鄂尔多斯市环保投资有限公司备机采购项目【网上竞价】(第1次重新招标)
分项报价表

	序号
	名称
	规格/型号
	技术参数
	厂家
	单位
	数量
	单价报价（元）
	总价报价（元）

	1
	SO2分析仪
	43i
	1、检测方式：紫外荧光法，采用稳定的光学检测系统，能够实现连续检测功能。
2、量程：不小于0-20ppm。
3、最低检测限：≤1ppb
4、精度：≤读数的1%或±1ppb
5、零点噪音：≤0.5ppb。
6、零点漂移（24hour）：≤1ppb。
7、跨度漂移（24hour）：±1%满量程。
8、线性度：±1%满量程。
9、响应时间：≤120秒。
10、采样流量：≥0.5L/min。
11、仪器采用模块化设计，抗干扰性能强，散热性好，维护方便。
12、诊断功能：仪器有自诊断及报警功能。
	赛默飞
	台
	1
	
	

	2
	NOx分析仪
	42i
	1、检测方式：化学发光法，采用稳定的光学检测系统，能够实现连续检测功能。
2、量程：不小于0-20ppm。
3、最低检测限：≤0.4ppb。
4、精度：≤读数的1%或±1ppb。
5、零点噪音：≤0.2ppb。
6、零点漂移（24hour）：≤0.5ppb。
7、跨度漂移（24hour）：±1%满量程。
8、线性度：±1%满量程。
9、响应时间：≤45秒。
10、采样流量：≥0.5L/min。
11、仪器采用模块化设计，抗干扰性能强，散热性好，维护方便。
12、诊断功能：仪器有自诊断及报警功能。
	赛默飞
	台
	1
	
	

	3
	CO分析仪
	48i
	1、检测方式：气体滤波相关红外吸收法，采用稳定的光学检测系统，能够实现连续检测功能。
2、量程：不小于0-1000ppm。
3、最低检测限：≤0.04ppm。
4、精度：≤读数的1%或±0.1 ppm。
5、零点噪音：≤0.02 ppm。
6、零点漂移（24hour）：≤0.1 ppm。
7、跨度漂移（24hour）：±1%满量程。
8、线性度：±1%满量程。
9、响应时间：≤80秒。
10、采样流量：1L/min。
11、仪器采用模块化设计，抗干扰性能强，散热性好，维护方便。
12、诊断功能：仪器有自诊断及报警功能。
	赛默飞
	台
	[bookmark: _GoBack]2
	
	

	4
	O3分析仪
	49i
	1、检测方式：紫外光度法，采用稳定的光学检测系统，能够实现连续检测功能。
2、检测系统：符合NIST臭氧标准，与臭氧溯源校准的标准方法一致。
3、量程：不小于0-20ppm。
4、最低检测限：≤0.50ppb。
5、精度：≤读数的1%或1ppb。
6、零点漂移（24hour）：≤1ppb。
7、跨度漂移（月）：±1%满量程。
8、零点噪音：≤0.25ppb。
9、线性：±1%满量程。
10、响应时间：≤20秒。
11、采样流量：≥0.8L/min。
12、仪器采用模块化设计，抗干扰性能强，散热性好，维护方便。
13、诊断功能：仪器有自诊断及报警功能。
	赛默飞
	台
	1
	
	

	5
	PM10监测仪
	XH-PM2000
	测量范围：（0～1、0～5、0～10）mg／m3，可设置；显示分辨率：1μg／m3；最低检测限：5μg／m3；仪器平行性：≤10％；校准膜重现性：≤2％；工作方式：小时循环测量；流量测量范围：（0～20）L／min（工况）：A 输出方式：数字RS232，模拟输出（0～5）V；A 采样流量：16.7L／min（工况）；> 采样流量稳定性：±2％；> 滤纸带：玻璃纤维材料，宽40mm，使用时间：2个月（1h工作周期）：> 湿度控制：控制样品的湿度在50％以下（可设置）；> 主机外型尺寸：430mmx308mmx400mm（宽x高x长）；> 切割器类型：TSP、PM10、PM2s、PM1：> 采样管尺寸：φ33x2500mm（直径x长度）（长度可定制）：主机重量：24kg，外置抽气泵重量：6.5kg。
	河北先河
	台
	2
	
	

	6
	动态校准仪
	146i
	1、配有气相滴定装置，臭氧发生器最大输出1ppm（6SLPM）。
2、配有质量流量计控制气体流量。
3、配有至少3个标准气体进口。
4、流量计准确度：±2%设定值或±1%F.S。
5、流量计重现性：±0.2%F.S。
6、流量计线性：±0.5%F.S。
7、标气流量范围：0~100SCCM。
8、零气流量范围：0~10SLPM。
9、仪器采用模块化设计，抗干扰性能强，散热性好，维护方便。
	赛默飞
	台
	1
	
	

	7
	零气发生器
	111
	1、压力：10～30 psi。      
2、流量0-10 L/min。
3、带CO去除器和空压机。
	赛默飞
	台
	1
	
	

	8
	臭氧校准仪
	49ips
	1、用途：可产生紫外光度计标准品的臭氧，适用于环境空气臭氧分析仪和传递标准的校准。
2、检测方式：紫外光度法，采用稳定的光学检测系统，能够实现连续检测功能。 
3、检测系统：符合NIST臭氧标准，与臭氧溯源校准的标准方法一致。
4、量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1.0，2.0，5.0ppm；
5、最低检测限：≤0.50 ppb； 
6、零点噪音：≤0.25ppb （60秒平均时间）
7、响应时间：≤20秒（10秒平均时间）
8、线性：≤±1%满量程；
9、精度：≤1 ppb；
10、采样流量：1～3L/min
11、氧发生器相应时间：1min至最终值的98%；
12、臭氧发生器输出：0.025～1ppm；
13、臭氧发生器稳定度：≤4ppb或±1%读数值。
14、配置要求：臭氧校准仪主机、与主机配套的外置泵等。
	赛默飞
	台
	1
	
	

	9
	气体流量计（大、小）
	0-500SCCM
	大：介质：Air（内置98种气体） 
量程：0-30SLPM
量程比：10000:1
最大显示流量：128%FS 
显示屏： LCD显示屏
显示方式：同时显示质量流量、体积流量、压力、温度 
标况：可自定义修改
精度：± 0.75% 读数（16.7%-100%满量程）
± 0.1% 满量程(0%-16.7%满量程） 
零点漂移&满量程漂移：0.02% FS /℃ / Atm 
响应时间：10ms 
预热时间：<1s 
工作温度：-10 ~ +60 ℃ 
工作湿度：0-100%,无冷凝
最大工作压力：0.3MPa 表压
数字输入/输出信号:RS232，可连接电脑采集数据
选项：电池包、铝主体
使用温度：-10-60℃
充电温度：10-45℃
防护等级：IP40
质保：1年
出厂证书：NIST可溯源
校准证书：中国/总站校准证书
产地：中国
小：介质：Air（内置98种气体） 
量程：0-500SCCM/0-1SLPM/
量程比：10000:1
最大显示流量：128%FS 
显示屏： LCD显示屏
显示方式：同时显示质量流量、体积流量、压力、温度 
标况：可自定义修改
精度：± 0.6% 读数（16.7%-100%满量程）
± 0.1% 满量程(0%-16.7%满量程） 
零点漂移&满量程漂移：0.02% FS /℃ / Atm 
响应时间：10ms 
预热时间：<1s 
工作温度：-10 ~ +60 ℃ 
工作湿度：0-100%,无冷凝
最大工作压力：0.3MPa 表压
数字输入/输出信号:RS232，可连接电脑采集数据
选项：电池包、铝主体
使用温度：-10-60℃
充电温度：10-45℃
防护等级：IP40
质保：1年
出厂证书：NIST可溯源
校准证书：中国/总站校准证书
产地：中国

配件清单：
工具箱（有可装1、2、3台三总规格）
大量程配件：
1/4"NPTM-切割头快插/出口（配截止阀） 1个/台
1/4-6MM塔头(AL)   1个/台
1/4-10MM塔头(AL)  1个/台
软管(φ8mm)/根      1根/台

中、低量程配件：
1/8-6MM塔头(AL)   2个/台
软管(φ6mm)/根      1根/台
	阿尔卡特
	台
	2
	
	

	
	
	0-1SLPM
	
	阿尔卡特
	台
	1
	
	

	
	
	0-30SLPM
	
	阿尔卡特
	台
	3
	
	

	10
	手工比对采样器
	E-BAM
	1、准确、精密，符合美国 EPA 要求的三级 PM2.5 规范
2、实时、准确的结果，不论季节或地理位置，无须校正因素
3、真实的大气采样，提供半挥发和有机成分的准确测量
4、轻便、结构坚固、可在几分钟内简单安装于三脚架之上
5、结构坚固，全天候构造，可真实大气采样
6、可在 AC 或 DC 电源下工作，电池或太阳能都可以
	metone
	台
	2
	
	

	合计（元）
	


注：
1、不按此分项报价表报价或缺项、漏项的属于无效报价；
2、 报价超出最高限价属于无效报价；
3、 报价以“元”为单位，如需保留小数位，按照四舍五入保留两位小数。

供应商名称：                 （盖章）
注：1、供应商应在报价截止时间前将以上资料扫描为一个文件（要求提供原件的扫描件或复印件加盖公章扫描件），通过“上传报价单”模块线上递交：
2、 扫描文件命名要求：“项目编号+单位名称”。
3、以上格式仅供参考，供应商须仔细阅读网上竞价公告中的供应商资格审查标准，并按要求将所有供应商资格审查资料制作于本格式中，如有遗漏，导致的相应后果由供应商自行承担。
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