附件一：采购内容及要求

一、项目概况
常州西太湖医院有限公司需采购长骨自动拼接软件及整套站立架。
二、采购清单
	序号
	名称
	规格/型号
	数量
	单位

	1
	长骨自动拼接软件
	主机型号为：DRX-CompassAsystem（需要完全植入适配）
	1
	套

	2
	站立架
	与长骨拼接软件配套使用
	1
	套


三、采购内容具体参数要求

	序号
	配置及性能要求
	数量

	1
	自动LLI图像拼接功能（Automatic Long Length Image Function）
	一套

	
	1.1该软件需要植入DRX-CompassAsystem，实现长骨拼接简便操作功能，自动的获取患者相关联的解剖部位的数字影像，根据医生需求自动生成全景图像；

1.2 软件包含的功能全部在DR的一体化控制台上全自动的完成。该软件系统需自动控制球管的角度摆动、相应的探测器位置跟踪对中，最大可以连续采集5幅影像(胸片架)进行自动拼接；

1.3 球管摆动模式（模拟点光源）曝光可以最大限度消除通过大SID的平行采集所造成的视差及重叠误差；

1.4 技师在控制界面上定义其感兴趣的区域，该系统能自动计算出所要采集的序列，定位机架系统做好采集准备，按下曝光键，系统全自动实现整个过程；

1.5该系统自动优化每幅图像的曝光参数，确保快速、精确的工作流程。一体化的拼接软件能全自动实现图像拼接；

1.6通过43厘米的采集区域及5次连续采集最大可获得150厘米的数字影像。
	

	2
	站立架
	一套

	
	2.1 该套站立架与长骨自动拼接软件配套使用，方便实现全自动货图像拼接；

2.2整套站立架包含患者固定站立架、边侧滑槽及附件安转滑槽、铅字标尺，患者固定扶手, 图像拼接重叠辅助工具， 站立架用患者台阶等必备部件；
2.3 最大承重患者：250KG以上；

2.4 可接受最高患者高度：2米以上。

	


四、质保期及供货期
提供商品的详细需求参考《长骨自动拼接软件及整套站立架技术参数》。要求对产品提供  二  年质保，并提供二年7*24小时的技术支持。

供货期：合同签订后  30   天内完成供货。
五、控制价、付款方式、发票要求

1.本次采购最高限价为：人民币13万元整（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.签订合同后，采购单位预付20%货款；成交供应商在规定时间内将全部货物运达到货地点且经采购单位验货合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的专票，经采购单位通过测量对比，性能验收合格后180天内，采购单位支付合同货款70%，保修期结束后，一次性付清货款10%；所有货款无息。
3.自行结算。
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