附件一：采购内容及要求

一、项目概述

本次采购的是常州市城市排水有限公司所需的实验室仪器仪表。
二、设备清单
	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	1
	紫外可见分光光度计
	波长范围：190-1100nm，波长准确度：±1nm（200－900nm），预置程序：250多种，用户程序：200个，数据存储：5000个测量值，显示：中文彩色触摸屏，接口：USB、以太网，电源：220VAC
具体见技术条件
	台
	1
	PE、安捷伦、哈希DR6000

	2
	立式自动高压灭菌器
	具体见技术条件
	台
	1
	上海申安（LDZX-30KDS）、上海三申、厦门至威

	3
	HCA-102标准COD消解器
	具体见技术条件
	台
	1
	泰州华晨、南京科环、奥普特

	4
	便携pH计
	1、带自动及手动温度补偿
2、测量范围 pH（0~14.000）
3、温度 ±0.1℃ pH±0.02pH
4、分辨率 0.001pH,0.01pH 0.1℃
5、支持测量结果的储存、查询
6、支持两点或多点标定
	台
	1
	雷磁、连华、中核

	5
	便携式数字化ORP分析仪（带充液式标准型复合ORP电极）
	显示：LED，单通道，量程：±1200mv，带3m电缆
	台
	1
	梅特勒-托利多、YSI、哈希HQ1110


三、技术指标
（一）紫外分光光度计
工作条件：电源：200~240 V，50/60 Hz，温度：10~40(C，湿度：最大相对湿度80%（非冷凝）

1.技术性能指标：

★波长范围：190~1100nm，波长准确度：±1nm (200-900nm)，波长分辨率：0.1nm，波长再现性：< 0.1nm，扫描速度：900nm/min (步增1nm)，带宽：2nm，波长校准模式：自动

★波长选择：

自动：基于测试方法的自动选择波长；
自动：根据TNTplus™试剂瓶上的条形码自动选择波长和测试方法；
手动：所有模式都可以使用，除了预存储程序；
★提醒机制：内置操作流程提示，并可提醒用户试剂的保质期，确保所使用的化学试剂是在保质期内
★结果分析筛选：自动。消除由刮痕、裂纹或玻璃器皿污浊引起的参数无法读取问题
★信息管理系统：与LIMS可以兼容
吸光度测量范围：± 3.0 Abs （波长200~900 nm 范围内）

吸光度测量准确度：5 mAbs （0.0~0.5 Abs）；1% （0.50~2.0 Abs）

光度漂移：± 0.0034 Abs

光学系统：钨灯（可见光）和氘灯（紫外光），Czerry-Turner单色器，硅光电二极管检测器
杂散光：< 3.3 Abs / < 0.05%T （采用碘化钾溶液于220nm波长处测定）

★接口：3个USB接口，1个以太网接口，可连接存储设备、键盘、打印机和条形码扫描仪；可连接以太网，进行实时数据传输，并可实现对在线仪器的远程校准。
★显示：7英寸的彩色触摸屏显示

★语言：多种语言选择，其中包括中文

显示模式：透光率（%），吸光度和浓度
★流通池模块（可选）：精准、快速、重复地吸取液体
★仪器自带AQA分析质量保证功能。并带有趋势、比例等数据处理功能。
★仪器带有不同光程比色皿的智能识别功能
2.配置要求

★水质分析方法：多达250种测试方法，用户可自建多达200种测试方法。

（选配部分：饮用水应用软件包，啤酒应用软件包，酶化学应用软件包）
比色池及适配器：

1×适配器A（矩形10mm，20mm，50mm，1英寸）和圆形（1英寸），1英寸方形比色池
（选配部分：1cm×5cm光程长方形比色池、1cm×10cm光程长方形比色池、能容纳7个1cm矩形比色池的旋转适配器、能容纳5个1cm矩形比色池的旋转适配器）

仪器配件：

电源线；流通池
（二）立式自动高压灭菌器
	1.技术参数

	序号
	技术参数

	1
	手轮式快开门结构

	2
	304不锈钢材质，自胀式密封圈

	3
	自动控制灭菌循环程序

	4
	数码窗液晶显示工作状态

	5
	超压自泄0.145-0.165Mpa

	6
	灭菌温度可选设定范围50℃-126℃

	7
	灭菌时间可调设定范围0-99h

	8
	具有断水保护控制

	9
	灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机

	10
	可增配打印功能（另收费）

	11
	容积：30升,电源电压:220V/50Hz 功率:3KW

	12
	灭菌室尺寸：φ330×300（mm），毛重：65Kg

	13
	包装尺寸：560★590★980（mm），仪器净尺寸：480★480★950（mm）

	14
	最高工作压力：0.165Mpa

	15
	具有国家规定的特种设备压力容器证书


2.主要元件清单
	序号
	名称
	规格
	数量
	数量

	1
	压力开关
	高低压控
	各1个
	各1个

	2
	温控探头
	PT100
	1个
	1个

	3
	固态继电器
	440V  40A
	1个
	1个

	4
	跷板开关
	
	1个
	1个

	5
	电热管
	3000W
	1支
	1支

	6
	弹簧式安全阀
	0.145-0.165Mpa
	1个
	1个

	7
	放汽阀
	0.165Mpa
	1个
	1个

	8
	压力表
	0-0.4Mpa
	1个
	1个

	9
	密封圈
	硅胶
	1个
	1个


3.装箱单
	序号
	名       称
	数量

	1
	立式压力蒸汽灭菌器
	1台

	2
	产品使用说明书
	1份

	3
	产品质量跟踪卡
	1份

	4
	压力容器合格证书
	1份

	5
	网兰
	1只（直径★高度310★220mm）


（三）HCA-102标准COD消解器
	序号
	技术参数

	1
	执行标准：HJ828-2017

	2
	取样体积：10ml

	3
	检出限：4mg/L

	4
	测定下限：16mg/L

	5
	测量范围：未经稀释的水样测定上限为700mg/L（大于700mg/L的水样须稀释后测定）

	6
	消解时间：10分钟~2小时30分钟（用户可自主选择加热时间）

	7
	测量误差：符合HJ828-2017

	8
	环境温度：≤35℃

	9
	消解样品数：8个（采用24#磨口250ml锥形瓶）

	10
	加热功率：≤1600W（AC220V，50Hz，用户可自主选择加热功率）


四、项目整体售后服务要求
质保期、服务、培训均由设备制作商提供。中标人须提供设备制造商的书面质保、服务及培训承诺。

★1.质保期

本次采购的实验室仪器仪表质保期为1年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。

2.服务

未明确服务要求的仪器设备，中标人需为招标人提供现场免费仪器安装，调试，培训。中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，1小时响应，48小时内上门服务，并进行终身维护。保修期外，中标人需长期提供技术咨询服务。中标人在接到招标人要求对所购仪器设备进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

3.培训

按招标文件和合同规定，进行现场/异地培训。
五、项目工期
合同签订之日起90天内安装调试完毕并具备验收条件。
六、控制价、质保期、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：人民币12.65万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：本次采购的实验室仪器仪表质保期为1年，自最终验收合格、交付使用之日起计算；
3.货物经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，所有设备、仪器验收合格后，采购单位付清货款。
表1








