附件一：采购内容及要求

一、项目概况
参照《中华人民共和国国家环境保护标准HJ 355-2019》中对出水仪表实际水样比对要求，为保证常州市城市排水有限公司戚墅堰污水厂、江边污水厂进、出水在线仪表数据的正常和稳定，现对其仪表月度比对试验服务进行招标。
二、服务清单
★参加本次服务的供应商需具有有效的《资质认定计量认证证书》（证书扫描件须同报价单一并上传，原件在成交后核查）。
	序号
	型号
	地址
	单位
	数量

	1
	COD
	江边污水厂（进出水在线仪表各一套）
	套
	2

	2
	总磷
	
	套
	2

	3
	总氮
	
	套
	2

	4
	氨氮
	
	套
	2

	5
	PH
	
	套
	2

	6
	COD
	戚墅堰污水厂（进出水在线仪表各一套）
	套
	2

	7
	总磷
	
	套
	2

	8
	总氮
	
	套
	2

	9
	氨氮
	
	套
	2

	10
	PH
	
	套
	2


三、服务质量要求
按《中华人民共和国国家环境保护标准HJ 355-2019》第10条要求执行。
运行比对监测要求

（一）运行工作管理

运行工作管理应从参数设置和管理、检查维护、自动标样核查、自动校准、比对试验、检修和故障处理、比对监测以及记录与档案等几个方面来进行，运行工作检查表见附录J。

（二）比对监测要求

1.比对监测试验装置

按照比对分析项目及HJ 493 的要求，做好比对试验所需采样器具的日常清洗、保管和整理工作。

2.样品采集与保存

确保比对试验样品与水污染源在线监测仪器分析所测样品的一致性，样品的采集和保存严格执行HJ 91.1、HJ 353 以及HJ 493 的有关规定。

3.在线监测系统采样管理

（1）比对监测时，应记录水污染源在线监测系统是否按照HJ 353 进行采样并在报告中说明有关情况。

（2）比对监测应及时正确地做好原始记录，并及时正确地粘贴样品标签，以免混淆。

4.仪器质量控制

比对监测时，应核查水污染源在线监测仪器参数设置情况，必要时进行标准溶液抽查，核查标准溶液是否符合相关规定要求，在记录和报告中说明有关情况；比对监测所使用的标准样品和实际水样应符合现场安装仪器的量程；比对监测期间，不允许对在线监测仪器进行任何调试。

5.比对监测仪器性能要求

比对监测期间应对水污染源在线监测仪器进行比对试验，并符合表1 的要求。
四、资质、服务期

1.资质：供应商必须具有有效的《资质认定计量认证证书》；
2.服务期：2024年1月-12月，每厂每月进、出水在线仪表各一次（仪表类型见服务清单）。
五、控制价、付款方式
1.本次采购最高限价为：人民币22万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.成交供应商每季度完成服务后，提供金额为合同对应服务期100%的增值税专用发票发票，经采购单位审核无误后，一次性付款。
