附件1-采购内容及要求

一、项目概况
依据省环保、市环保要求，为检测并保障江边污水处理厂进出水的水质稳定达标，常州市城市排水有限公司现需采购2台氟化物在线水质仪表。
二、采购清单
	序号
	型号
	品牌
	单位
	数量

	1
	氟化物在线仪表
	绿叶LYF型
	台
	2


三、仪器特点

1.仪器测试原理完全依据国家标准方法，仪器具有灵敏度高、重现性好、测量范围宽、检测数据准确、可靠，可直接应用于环境管理和总量计量；

2.采用PLC控制，彩色液晶触摸显示屏操作，使用方便，直观清晰，具有自动清洗、定时采样、比例采样（结合流量计）、掉电保护、自动报警等多种功能，可方便的实现数据远传、远程监控和远程反控；

3.分析仪采用专利技术的多通道流控阀，解决了常规阀岛试剂残留引起的数据测量不准问题；

4.分析仪采用专利技术的液路系统及其控制方法，解决了常规液路系统进样误差大的问题；

5.自动检测水体的氟化物含量，而且提供了多路标准接口，可实现远程遥控遥测；

6.水样、试剂、独立进样功能，避免管路交叉污染，设备运行更稳定可靠；

7.大容量数据存储，可存储超过1年以上的测量数据，数据永不丢失。面具有稳定的参比电极，测量精确度高；

5.自动检测水体的氟化物含量，而且提供了多路标准接口，可实现远程遥控遥测；

6.水样、试剂、独立进样功能，避免管路交叉污染，设备运行更稳定可靠；

7.大容量数据存储，可存储超过1年以上的测量数据，数据永不丢失。

四、仪器性能指标

（1）测量范围：0～100mg/L（可根据需要调整）；
（2）直 线 性：±10%；
（3）重复性：5%；
（4）零点漂移：±5%；
（5）量程漂移：±10%；
（6）检 出 限：0.05mg/L；
（7）测量周期：≤20min；
（8）通讯方式：RS232或485；
（9）适用环境温度：5～40℃；
（10）绝缘阻抗：20MΩ以上；
（11）数据输出：4～20mA（另加模块）；
（12）MTBF：≥720h/次。
五、供货期及质保
合同签订后1个月内完成供货，质保期1年（含1年运维，期间所有试剂及消耗品）。
六、控制价、付款方式、发票要求

1.本次采购最高限价为：人民币190000元整（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.成交供应商安装调试并经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票发票，经采购单位审核无误后，采购单位一次性付款。
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