附件一：采购内容及要求

一、项目概况
本次采购的是常州达而康医疗设备有限公司所需常州西太湖医院监护仪采购。
2、 技术要求
1.技术要求
	序号
	产品名称
	数量

	1
	插件式监护仪
	2台

	一
	技术要求

	1
	用途：

	1.1
	  插件式监护仪：用于对患者进行心电（ECG）、呼吸(RESP)、脉搏血氧饱和度（SpO2）、脉搏率（PR）、无创血压（NIBP）、有创血压（IBP）、 有创心排量（C.O.）、电阻抗心动描记（ICG）、有创连续心排量（CCO：PiCCO）、连续心排量（CCO：FloTrac）、中心静脉氧饱和度（ScvO2）的测量和分析

	2
	应用范围：

	2.1
	插件监护仪：用于重症监护病房，重症患者的生命体征监测；

	2.2
	拓展要求：免费升级软件系统

	二
	技术要求（单套配置与参数）

	★1
	基本要求

	1.1
	资质要求：所有投标设备及其耗材需要有CFDA或NMPA注册证书；

	1.2
	配置要求：

	1.2.1
	除注册证列明功能的所有支持组件外，下列组件必须配齐：PICCO模块、CO2模块、MPM模块（心电、血压、血氧、体温）、有创模块、双有创模块、（成人、儿童）袖带、电池等各一；

	1.2.2
	满足调试至交付的所有测试附件（如管路、模块等）；

	2.1.3
	必须包括所有自产品发布日起至投标日前所有的功能和软件；

	1.3
	监护仪主机内置可充电锂电池，供电时间≥2h；

	1.4
	安全性要求：符合《GB 9706.227-2021 医用电气设备 第2-27部分：心电监护设备的基本安全和基本性能专用要求》、《YY 9706.234-2021 医用电气设备 第2-34部分:有创血压监护设备的基本安全和基本性能专用要求》、《GB 9706.255-2022 医用电气设备 第2-55部分：呼吸气体监护仪的基本安全和基本性能专用要求》、《YY 9706.249-2023 医用电气设备 第2-49部分:多参数患者监护仪的基本安全和基本性能专用要求》；

	2
	兼容性要求

	★2.1
	数据接口可与院内中央监护系统对接；（中央站品牌型号：迈瑞BeneVision ）；

	2.2
	同品牌监护仪插件式模块兼容；

	3
	功能要求

	3.1
	中文操作界面，适用于成人和儿童，开机全自动自检；

	★3.2
	可监测心电、血氧饱和度、心率、呼吸、脉搏、血压、心排量、CO2等生理参数；

	★3.3
	可添加功能模块；

	3.4
	满足12导心电功能监护要求；

	3.5
	支持与主流品牌呼吸机相连；

	3.6
	可根据需要设置相关报警，并有声、光、色报警功能；

	4
	技术参数

	4.1
	监护仪主机

	4.1.1
	≥12寸彩色触摸屏，WXGA TFT显示器, 分辨率≥1280*768；

	4.1.2
	全中文操作界面，监测模式：成人，儿童；

	★4.1.3
	插件式设计，模块接口≥3个，模块在床边机间可互换；

	4.4.4
	低功耗设计，无风扇设计；

	4.4.5
	具有全导联ST段及全面心律失常分析功能（≥21种)；实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQT和ΔQTc数值；

	4.4.6
	具有ST-MAP向量分析图,可以实时反映ST变化的位置和趋势；

	4.2
	有创模块

	4.2.1
	支持肺动脉锲压（PAWP）和每搏压力变异(PPV)参数监测；

	4.2.2
	IBP测压范围：-40~360mmHg，PPV测量：0~50%；

	4.2.3
	有创血压可以测颅内压和腹内压（提供相关说明书）；

	4.3
	PICCO模块

	4.3.1
	连续心输出量测量，微创，适用于成人及儿童患者；

	4.3.2
	基本指标：心指数（CI）、心率（HR）、中心静脉压（CVP）、有创平均动脉压（MAP）；

	4.3.3
	胸腔内血容量(ITBL)、血管外肺水(ELWI)；

	4.3.4
	肺毛细血管通透性指数(PVPI)；

	4.3.5
	提供每搏心输出量变异性指数(SVV)；

	4.3.6
	可提供左室收缩力指数(dPmax)，心功能指数(CFI)，总体舒张末期容积(GEDV/GEDVI)与总体射血分数(GEF)，早期心衰竭分析重要指数；

	4.3.7
	同品牌监护仪模块兼容，支持热插拔；

	4.4
	CO2模块

	4.4.1
	支持主路法和旁路法监测潮气末二氧化碳，一个气体模块可使用主路与旁路两种监测方式(提供相关说明书)；

	4.4.1
	旁流法采样速率≤50ml/分钟；

	★4.4.3
	测量范围：0~150mmHg；

	4.4.4
	CO2波形显示；

	4.4.5
	同品牌监护仪模块兼容，支持热插拔；

	
	　

	4.5
	体温模块

	★4.5.1
	测量范围：0~45℃，精度：±0.1℃（不含探头）

	4.5.2
	体温探头可重复使用

	4.6
	双有创血压模块

	4.6.1
	IBP测压范围：-40~360mmHg，精度：±1mmHg或±2%，取最大值

	4.6.2
	可提供每搏压力变异(PPV)实时显示，0to50%


	4.6.3
	支持肺动脉锲压（PAWP）手动、自动测量

	4.6.4
	支持颅内压（ICP）测量

	4.6.5
	支持多道IBP波形叠加

	4.6.6
	可同时测量两组有创数据

	4.6.7
	同品牌监护仪模块兼容，支持热插拔

	5
	服务要求

	5.1
	售后服务

	★5.1.1
	保修期：2年；

	5.1.2
	售后响应：1小时响应，12小时内到现场，48小时解决不了故障，提供备机；

	5.1.3
	提供7X24小时产品咨询、技术支持等服务；

	5.2
	培训

	5.2.1
	投标人必须提供相关的免费培训服务（到院集体培训及2名赴国内或国外技术培训名额）。

	5.2.2
	面向操作使用人员，确保熟练掌握此项目全部软件、硬件使用，根据要求制作快速指引；

	5.2.3
	面向管理与维护人员，确保熟练掌握设备软、硬件及其附属系统的二级维护保养与常规维修、检测、调试、更换部件，免费向医院提供本机进入软件系统维护的工具及对应密码。

	5.3
	到货时间：中标后15天之内到货

	5.4
	安装

	5.4.1
	场地：提供场地建议

	5.4.1
	时间：到货后1个工作日内完成设备安装调试


2、其他服务要求
详见合同条款要求。

三、供货要求
1.交货地点：采购人指定地点；

2.供应商须承担所有货物运输费用。
四、供应商基本要求
1.提供营业执照、医疗器械经营许可证、投标设备有效的医疗器械注册证扫描件。

五、付款方式

1.合同签订、具备进场条件后预付合同价的20%作为预付款；按期供货，设备到现场安装调试完毕、经相关部门验收合格后180天付至合同价的90%；10%余款待质保期（按招标要求时间）满后结清（无息）；
2.发票要求：增值税专用发票；
常州西太湖医院监护仪采购合同
甲方：                                 签订地点：                           

乙方：                                 签订时间：                                                            

1、 采购内容：

	项目名称
	常州西太湖医院监护仪采购

	项目编号
	WX2023306

	编号
	货物名称
	品牌型号
	数量
	单价
	合价
	质保期
	制造商名称
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	¥                  大写：人民币              元


    合同金额（大写）：                   ；人民币¥：          元，其中不含税总额：           元，税金：           元。
二、合同文件：

下列采购文件是构成本合同不可分割的部分（包括但不限于）： 

1、“WX2023306”网上询价公告及相关资料；

2、乙方提交的响应文件及相关资料。
3、中标通知书

三、适用法律、标准及规范（包括但不限于）

本合同适用标准和规范：现行国家有关标准、规范。

四、质量保证：

1、乙方应严格按照投标文件及达成的相关协议进行采购及安装，并对其质量负责。

2、乙方提供的产品，其材料品牌、型号等必须与投标报价单一致，不得以次充好。并提供产品说明书。性能及技术指标应达到该产品说明书（含样本）中提供的相关参数及要求。

3、甲乙双方对质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

五、工期：中标后15天内到货，到货后1个工作日内完成设备安装调试。

六、验收：

1、质量要符合技术文件要求，达到一次性验收合格 ，提供检测报告并保证投入使用。

2、验收按招标文件要求执行，由甲方负责组织验收，乙方协助。

七、结算及付款方式：

付款方式：合同签订、具备进场条件后预付合同价的20%作为预付款；按期供货，设备到现场安装调试完毕、经相关部门验收合格后180天付至合同价的90%；10%余款待质保期（按招标要求时间）满后结清（无息）。
本次设备采购是基于交钥匙方式供货为条件，报价包含但不限于设备、运输、管理、材料（含辅材）、装卸、住宿、安装调试、检测、保修、保险（含国际国内运输保险）、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、施工配合、利润、税金（含报关清关、开证、办理全套免税手续费以及已支付或将支付的营业税和其它税费）等及政策性文件规定的各项应有费用。凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。除非因采购人提出设计及施工变更所导致的费用增减，采购人将不承担任何增项费用。

乙方指定      （联系电话：           身份证号码：                     ）为上述工程款（进度款）收款人。
八、设备安装期间的机械、人身安全由乙方负责。设备验收前的成品保护工作由乙方负责。

九、保修及售后服务：

1、乙方提供的售后服务承诺。

2、乙方应对甲方免费维护保修二年。

3、保修期内因乙方原因导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。保修期从设备验收合格之日算起。

十、其它约定事项：

1、成交供应商应在合同签订前按前附表规定向甲方提交履约保证金。（或银行履约保函），履约保证金（无息）将在货物全部到达现场，安装调试合格，并正常试运转30日，经使用方签字确认无问题后退返成交供应商。

2、乙方必须在合同约定的时间内保质保量按期交货，逾期（不可抗力及甲方原因除外）按日加收合同总款万分之五的罚金。

3、本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后方可更改。本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份。

4、其他未尽事宜，参照有关法律，双方协商解决。

甲    方：                    

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：             

开户银行：                             

银行帐号：          

电  话：                 

乙    方：

单位名称（章）：                             

法定代表人：

单 位 地 址：                              

开户银行：                        

银行帐号：
附件一：常州西太湖医院监护仪采购技术规格及参数
附件二：配置清单目录
附件三：售后服务承诺

以上合同以采购人最终提供为准
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