电催化二氧化碳还原制甲酸及甲酸盐电解装置

技术规格书

1.技术规格书：

1.1本实验装置为非标设备，由多种仪器仪表、设备、管阀件经专业技术人员设计、组建而成。装置的用于二氧化碳在电解池中发生电催化还原反应生产甲酸，装置的技术合理性和先进性需要专业技术人员审定。

1.2工艺流程：

装置整体包括进料单元、反应单元、分离单元、CO2循环单元和公用工程单元等组成。

1.3进料单元：

进料单元由电解液原料储罐、电解液进料泵、CO2储罐、CO2进料泵和出料管线组成。CO2分为气液两项进料，进气管路配有气体流量计，防逆流设计，液相CO2则通过降温增压的方式，以液相CO2形式进料，进料量通过液体流量控制器计量控制。电解液进料通过计量泵输送。

1.4电解槽单元：

电解槽包括高压电解槽、差压监测、温控系统、直流电源等组成。阳极和阴极通过质子交换膜，产物分别进入阳极和阴极的分离罐内进行分离。系统温度和压力可以进行控制。

1.5分离单元：

分离单元通过分离罐，气相通过背压阀控制压力泄放，液相通过液位监测和液位控制阀，自动控制排液。

1.6 CO2循环单元：

CO2液态形式经过冷却，采用循环泵的方式将出料CO2进行循环，反应后的需要经分离出氢气后冷却成液相循环使用。系统压力和温度自动控制。

1.7公用工程单元：

装置采用计算机控制并记录数据，可显示系统温度、压力、电流；设备配有压力传感器（显示精度可达0.25%.FS），可自由设置压力上限和压力报警值使反应压力可控；配置精密压力表和紧急泄压设施，装置配有压力、温度变化监控、连锁系统，可连锁停工装置。

1.8工艺参数：

1.8.1高压电解槽：耐压12 MPaG，耐温120℃，温度20-80℃可控，温度控制精度±2℃，过流材质HC-276。高压电解槽配套外部保温和外部安全防护

1.8.2电解液进料量：0～300 ml/min，流量控制精度：±0.1％，过流材质HC-276。

1.8.3液态CO2进料：~30 ml/min，高压液相进料，流量控制精度：±0.15％，过流材质ss316

1.8.4气态CO2进料：~20 SLPM，气相进料，流量控制精度：±0.1％，过流材质ss316。

1.8.5电解液所有润湿材质要求HC-276。

1.8.6电解液可以完成水平衡自调节，系统自动补水，PH在线监测。

1.8.7 CO2所有润湿材质要求ss316。

1.8.8 CO2的进料形式兼顾气相进料和液相进料两种形式，电解槽可以满足超临界CO2的甲酸合成反应。

1.8.9系统压力控制精度：±0.1 MPaG。

1.8.10阳极分离罐2L，配备液位监测，液位通过液位调节阀控制，材质要求HC-276。

1.8.11阴极分离罐1L，配备液位监测，液位通过液位调节阀控制，材质要求ss316。

1.8.12 CO2可以实现液相循环，循环比可调。

1.8.13安全连锁：系统超温、超压报警，连锁控制进料和加热部件

1.8.14装置整体考虑安全环保，防止环境污染和局部窒息风险，设备整体撬装密闭，含自动运行通风设备，透明防护设计。高压电解槽带溢流保护罩，防止伤害。装置整体布局合理，精巧。

1.9主要设备、仪器仪表、管阀件要求

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 品牌要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解液进料泵 | P：~10 MPaG；T：AMB； DP：10 MPaG；DT：80 ℃ F：~300 ml/min；MOC：HC-276 | 国产 | 1 | 台 |  |
| 2 | 液态CO2进料泵 | P：~10 MPaG；T：AMB； DP：10 MPaG；DT：80 ℃； F：~40 ml/min；MOC：ss316 | 有稳定液相二氧化碳进料应用案例 | 1 | 台 |  |
| 3 | 液态CO2循环泵 | P：~10 MPaG；T：AMB； DP：10 MPaG；DT：80 ℃； F：~40 ml/min；MOC：ss316 | 有稳定液相二氧化碳进料应用案例 | 1 | 台 |  |
| 4 | 恒温水浴 | T：~99 ℃；T ctrl：±1 ℃ | 普泰克或同等 | 1 | 台 |  |
| 5 | 低温水浴 | T：5~20 ℃；T ctrl：±1 ℃ | 普泰克或同等 | 1 | 台 |  |
| 6 | 高压电解槽 | P：~10 MPaG；T：~99 ℃； DP：10 MPaG；DT：120 ℃； MOC：HC-276 | 非标定制 | 1 | 套 |  |
| 7 | 质子交换膜 | 配套高压电解槽使用 | 非标定制 | 1 | 套 |  |
| 8 | 高压电解槽保温套 | 配套高压电解槽使用 | 非标定制 | 1 | 套 |  |
| 9 | 直流电源 | 配套高压电解槽使用 | 非标定制 | 1 | 套 |  |
| 10 | 电解液储罐 | DP：15 KPa；DT：50 ℃； V：5L；MOC：PE | 非标定制 | 1 | 套 |  |
| 11 | 气相预热器 | DP：10 MPaG；DT：100 ℃； T ctrl：±1 ℃；MOC：ss316 | 非标定制 | 1 | 套 |  |
| 12 | 液相预热器 | DP：10 MPaG；DT：100 ℃； T ctrl：±1 ℃；MOC：ss316 | 非标定制 | 1 | 套 |  |
| 13 | 阳极预热器 | DP：10 MPaG；DT：100 ℃； T ctrl：±1 ℃；MOC：HC-276 | 非标定制 | 1 | 套 |  |
| 14 | 阳极分离缓冲罐 | DP：10 MPaG；DT：100 ℃； V：2L；MOC：HC-276 | 非标定制 | 1 | 套 |  |
| 15 | 阴极分离缓冲罐 | DP：10 MPaG；DT：100 ℃； V：1L；MOC：ss316 | 非标定制 | 1 | 套 |  |
| 16 | 阴极产物冷却器 | DP：10 MPaG；T out：＜20 ℃； MOC：ss316 | 非标定制 | 1 | 套 |  |
| 17 | CO2缓冲罐 | DP：10 MPaG；DT：100 ℃； V：1L；MOC：ss316 | 非标定制 | 1 | 套 |  |
| 18 | 集中放空罐 | DP：0.5 MPaG；DT：50 ℃； MOC：ss316 | 非标定制 | 1 | 套 |  |
| 19 | 压力表 | Ac-P：2.5级；MOC：ss316 | WIKA或同等 | 1 | 批次 |  |
| 20 | 隔膜压力表 | Ac-P：2.5级； MOC：ss316表体； +HC-276膜片 | WIKA或同等 | 1 | 批次 |  |
| 21 | 压力传感器 | Ac-P：±0.25% FS； MOC：ss316；Output：4~20mA | WIKA或同等 | 5 | 个 |  |
| 22 | 差压传感器 | Ac-P：±20 kpa； MOC：ss316；Output：4~20mA | 横河或同等 | 2 | 个 |  |
| 23 | 差压液位计 | Ac-P：±2 mm； MOC：ss316；Output：4~20mA | 横河或同等 | 1 | 个 |  |
| 24 | 隔膜差压液位计 | Ac-P：±2 mm；MOC：ss316； Output：4~20mA | 横河或同等 | 3 | 个 |  |
| 25 | 铠装热电偶 | T：-30~500 ℃；MOC：ss316 | WATLOW或同等 | 1 | 批次 |  |
| 26 | 铠装热电偶 | T：-30~500 ℃；MOC：HC-276 | WATLOW或同等 | 1 | 批次 |  |
| 27 | 质量流量控制器 | Ac-F：± 0.1%FS； MOC：ss316；Output：4~20mA | BROOKS或同等 | 1 | 个 |  |
| 28 | 液体流量计 | Ac-F：± 0.15%FS； MOC：ss316；Output：4~20mA | BRONKHORST或同等 | 2 | 个 |  |
| 29 | 减压阀 | DP：10 MPaG；DT：100 ℃； MOC：ss316 | TESCOM或同等 | 3 | 个 |  |
| 30 | 背压阀 | DP：10 MPaG；DT：100 ℃； MOC：ss316 | TESCOM或同等 | 4 | 个 |  |
| 31 | 液位调节阀 | DP：10 MPaG；DT：100 ℃； MOC：ss316 | BADGER或同等 | 1 | 个 |  |
| 32 | 液位调节阀 | DP：10 MPaG；DT：100 ℃； MOC：HC-276 | BADGER或同等 | 1 | 个 |  |
| 33 | 电气转换器 | Input：4~20mA； Output：3~15 psi | 百乐福或同等 | 2 | 个 |  |
| 34 | 不锈钢球阀 | DP：10 MPaG；DT：100 ℃； MOC：ss316 | Swagelok | 1 | 批次 |  |
| 35 | 特材球阀 | DP：10 MPaG；DT：100 ℃； MOC：HC-276 | Swagelok | 1 | 批次 |  |
| 36 | 比例卸荷阀 | DP：10 MPaG；DT：100 ℃； MOC：ss316 | Swagelok | 1 | 批次 |  |
| 37 | 直通过滤器 | DP：10 MPaG；DT：100 ℃； MOC：ss316 | Swagelok | 1 | 批次 |  |
| 38 | T型过滤器 | DP：10 MPaG；DT：100 ℃； MOC：ss316 | Swagelok | 1 | 批次 |  |
| 39 | T型过滤器 | DP：10 MPaG；DT：100 ℃； MOC：HC-276 | FITOK | 1 | 批次 |  |
| 40 | 单向阀 | DP：10 MPaG；DT：100 ℃； MOC：ss316 | Swagelok | 1 | 批次 |  |
| 41 | 单向阀 | DP：10 MPaG；DT：100 ℃； MOC：HC-276 | FITOK | 1 | 批次 |  |
| 42 | 连接件 | MOC：ss316、HC-276 | Swagelok | 1 | 批次 |  |
| 43 | 管线 | MOC：ss316、HC-276 | Swagelok | 1 | 批次 |  |
| 44 | 控制软件 | 系统控制软件 | 非标定制 | 1 | 套 |  |
| 45 | 电脑 | 1T | DELL | 1 | 台 |  |
| 46 | 控制柜 | 标准机柜 | 非标定制 | 1 | 台 |  |
| 47 | PLC系统 | 系统自控使用 | 西门子 | 1 | 套 |  |
| 48 | 控制附件 | 串口服务器等附件 | 非标定制 | 1 | 套 |  |
| 49 | 电气辅材 | 空开线缆等辅材 | 非标定制 | 1 | 套 |  |
| 50 | 框架 | 铝型材 | 非标定制 | 1 | 套 |  |
| 51 | 保温伴热材料 | 复合材料 | 非标定制 | 1 | 套 |  |
| 52 | 备品备件 | 含密封圈等耗材 | 非标定制 | 1 | 套 |  |
| 53 | 在线PH计 |  | PHG-21C，含主机、电极（PH-3-316） | 1 | 套 |  |