气相色谱仪技术规格书

1.技术规格书：

1.1规格参数：

1.1.1温度范围：室温以上4℃-450℃（二氧化碳冷却柱箱可以降到0℃及以下）。

1.1.2温度设定：温度1℃；程序设定升温速率0.1℃。

1.1.3升温速度：0.1℃/分钟-120℃/分钟。

1.1.4当环境温度变化1℃时，优于0.01℃。

1.1.5程序升温：18 阶19平台以上。

1.1.6最大运行时间：999.99 分钟。

1.1.7降温速率：从450℃降至50℃<240 秒(22℃室温下)。

1.1.8保留时间重现性：<0.0008min。

1.1.9峰面积的重现性：<0.5%RSD。

1.1.10可以同时安装2个检测器，非插拔式。

1.2电子气路控制

1.2.1压力精度：0.001 psi。

1.2.2电子流量控制（EPC）：所有流量压力均可以电子控制，以提高重现性，19路电子流量控制。

1.2.3程序升压/升流：3 阶。

1.2.4具有多种操作模式：恒流、恒压、程序升流、程序升压、脉冲压力。

1.3氢火焰离子检测器

1.3.1最高使用温度：450℃。

1.3.4自动点火装置：自动调节点火气流，具有自动灭火检测功能。

1.3.5最低检测限：<1.2pg碳/秒(十三烷)。

1.3.6线性动态范围：FID≥107。

1.3.7数据采样速率:1000Hz。

1.3.8分流/不分流毛细管柱进样口（带EPC）。

1.3.9可编程电子参数设定压力、流速、分流比。

1.3.10最高使用温度400℃。

1.3.11压力设定范围：≥150psi。

1.3.12流量设定范围：≥1250mL/min。

1.3.13进样口和检测器分离的快速扳转进样口系统，更换衬管无需要拆卸螺丝，30秒换衬管。

1.4工作站

1.4.1数据能够上传lims系统。PC硬件：I7处理器，16G内存，1T硬盘，激光打印机，网卡。

1.4.2 PC软件：Windows7 以上操作环境，色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）。

1.4.3色谱主机浏览器界面：能够实时观察色谱图采集状态，编辑 GC 方法和序列。从任何浏览器（平板电脑、笔记本电脑或台式机）进行访问；无需色谱工作站即可编辑 GC 方法和序列，调用“诊断”、“维护”、“日志”和“帮助”菜单项，在实验室网络可及范围内的任意地点检查仪器状态并进行诊断。

1.4.4具有保留时间锁定功能，不同实验人员可依照此功能快速移植检测方法，可以实现不同实验室的多台仪器间，针对同一检测项目的保留时间完全一致。

1.4.5智能诊断：可自动监测系统健康状况、跟踪样品分析情况并在泄漏时及时发出警报。

1.4.6触摸屏技术：触感优于智能手机或者平板电脑，无须使用专用触摸笔。