附件1-采购内容及要求

- 一、项目概述

- 常州市城北污水处理厂ORP/pH仪表面板维修。

| - 序号 | - 名称 | - 型号 | - 品牌 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - ORP/pH仪表面板 | - PRO系列P3型 | - 哈希 | - 3/台 |

- 二、采购内容及具体要求

- 经检测，以上面板上电不显示，拆开仪表发现内部进水腐蚀生锈，经检查主板损坏，需更换主板，按键失灵，需要更换按键面板，外壳固定柱断裂，需要更换上壳。

- 三、供货要求及供货期

- 1.供货期：供应商应在合同签订后10天内完成仪表维修并运送至采购人指定交货地点，通过采购人验收。

- 2.供应商需负担相关的运费及卸货费用等，所有费用计入总价，采购人不再额外支付任何费用。

- 四、控制价、付款方式、发票要求

- 1.本次采购最高限价为：人民币22000元（高于最高限价的报价无效报价）；

- 2.质保期：质保期为1年，自仪表运行验收合格之日起计算；

- 3.经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后60天（日历日）内，采购单位支付维修费用。