附件1-采购内容及要求

## 一、项目概述

本次采购的是常州市城市排水有限公司2026年城北厂滤池在线仪表维保服务。

## 二、服务清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CA80COD简易维护包 | 71474746 | E+H | 套 | 2 |
| 2 | COD在线仪专用试剂 | CY80COD | E+H | 套 | 2 |
| 3 | COD监测仪光栅模块 | 原厂适配CA80 | E+H | 个 | 1 |
| 4 | 硝氮监测仪探头 | 适配CAS51D探头 | E+H | 套 | 2 |
| 5 | 溶解氧监测仪荧光帽 | 原厂适配COS系列 | E+H | 个 | 2 |
| 6 | 余氯监测仪维护包 | 适配HACH余氯分析仪 | HACH | 套 | 1 |
| 7 | 正磷酸盐在线仪成套试剂 | 适配Partech正磷酸盐分析仪 | Partech | 套 | 1 |

## 三、服务内容

（一）配套免费维保服务内容（含在报价内，无额外收费）

（1）全部COD、硝氮、溶解氧、余氯在线仪表整机深度清洗、管路冲洗、残渣清理；

（2）全部仪表多点标准溶液标定、零点/斜率校准，出具标定记录；

（3）所有配件现场拆装更换、光路/信号调试；

（4）厂区运维人员现场实操培训：耗材更换、仪表标定、基础故障排查、Partech正磷成套试剂更换配比操作；

（5）全部仪表调试完成后72小时稳定性跟踪。

（二）各耗材详细技术参数、功能及维护包明细

1.CA80COD简易维护包（E+H，型号71474746）

（1）核心功能

适配厂区CA80COD在线分析仪，替换管路、密封、过滤、消解易损件，消除管路渗漏、堵塞、消解精度不足问题，稳定COD在线测量数据，满足污水厂长期连续监测需求。

（2）套件内含部件

PTFE耐酸碱蠕动泵管、全套试剂进样管路、消解杯耐高温O型密封圈、样品前置过滤器及替换滤芯、玻璃消解杯、专用清洁毛刷/无尘布、原厂拆装说明书。

（3）采购参数要求

必须E+H原厂全新配件，随货附带出厂合格证；无需改造设备，直接匹配现有COD分析仪；供方提供现场更换指导。

2.COD试剂CY80COD（E+H专用）

（1）产品说明

遵循国标GB/T11914重铬酸钾消解测量法，为CA80COD分析仪成套专用试剂，整套包含重铬酸钾氧化剂、消解缓冲液、稀释参比液、零点标液、1500mg/LCOD校准标液。

（2）储存与使用要求

避光10-25℃阴凉存储，保质期3个月；耐酸碱HDPE防渗漏包装；更换试剂配套废液处理指导，符合危废处置规范。

3.硝氮监测仪探头维修（E+H，更换滤光片）

原厂维修后性能保障：探头返厂更换全新原厂滤光片后，将执行出厂标准全套校准流程（零点校准、高低浓度硝氮标液多点比对、光路偏移修正），出具盖原厂维修章的光学校准报告；修复后测量指标完全匹配全新CAS51D整机参数：

测量范围：0.01~10mg/LNO3-N

测量误差：≤±5%读数

响应时间：＜30s

防护等级：IP68，可长期水下浸没使用全部指标满足HJ354-2019、HJ355-2019水污染源在线监测系统规范，监测数据可稳定上传环保监管平台，顺利通过环保比对验收。

4.COD监测仪光栅模块

（1）功能参数

COD分析仪核心光学计量单元，试剂投加精度±0.5%，控制消解显色光学采集，直接决定COD数据准确度；适配厂区在用CA80COD设备。

（2）采购要求

原厂全新模块，附带出厂光路校准报告；更换后由技术人员完成整机光路校正，质保12个月，非人为损坏免费维修更换。

5.溶解氧监测仪荧光帽

（1）功能参数

适配E+H荧光法溶解氧传感器，基于荧光淬灭原理测溶解氧，测量范围0~20mg/L，精度±0.02mg/L，光学荧光层理论使用寿命2年，更换后无需二次标定。

（2）采购要求

原厂原装荧光敏感膜帽，无仿制替代品；供方提供现场快速更换操作培训。

6.HACH余氯监测仪维护包

（1）核心功能

用于厂区HACH在线余氯分析仪年度维保，替换老化管路、密封件、过滤部件，杜绝管路漏液、比色皿污染、测量漂移问题。

（2）套件内含部件

PTFE成套试剂管路、防漏密封瓶盖、管路快装接头、搅拌子、不锈钢Y型过滤滤网、石英比色皿、拆装维护手册。

7.Partech正磷酸盐成套试剂（9个月用量，合并打包为一套）

（1）配套品牌

Partech，完全匹配厂区现有正磷酸盐在线分析仪；

（2）核心功能

正磷试剂：采用钼锑抗分光光度法，符合HJ670-2013国标，用于水样中正磷酸盐显色反应，实现仪表自动在线比色检测；

柠檬酸试剂：调节水样pH、屏蔽重金属离子干扰，保证显色反应稳定，避免管路结晶堵塞；

（3）采购参数要求

Partech原厂配套成套试剂，需根据原厂提供的试剂配方进行调配；密封防渗漏包装，常温避光储存；本次采购9套，供货周期为2个月，同步配套仪表管路清洗、试剂更换实操指导。

（4）试剂配方

每套包含当月所需正磷试剂 + 柠檬酸试剂，正磷试剂提供两种配比方案，任一种均可满足设备运行要求，可根据现场实际水质情况选择：

正磷试剂1：

1.使用1L量筒量1000±5ml去离子水到1L烧杯中。

2.在烧杯中加入搅拌子，放在搅拌器上搅拌。

3.用分析天平称100±1g抗坏血酸，加入烧杯中。

4.搅拌使其充分溶解(~2min)。

5.将搅拌子从烧杯中移出。

6.将溶液倒入1L黑瓶中。

正磷试剂2：

将24克钼酸铵溶于400毫升去离子水中，使其完全溶解。然后加入0.5486克三水合酒石酸锑钾，使其完全溶解。接着加入280毫升硫酸，并将溶液稀释至1升的去离子水中。让溶液冷却

柠檬酸试剂：500g配2.5升水

## 四、控制价、质保期、付款方式、发票要求

1.本次采购最高限价为：人民币5.5万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；

2.质保期：1年，自双方签署所有《维保完工验收单》之日起计算；

3.成交供应商在规定时间内完成全部供货、现场维保、72小时连续试运行，提交全套验收资料并经采购人验收合格签署《维保完工验收单》后，经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，采购人自收到上述发票之日起30个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价的95%，合同总价5%作为质保金，待质保期满且无质量问题后无息付清。